## ДКОМУ К
Приложение 2
№ | Наименование закупаемых товаров | Краткая характеристика (описание) товаров | Ед. изм. | Ценазаед. | ДКОМУ | Общее количество | ДКОМУ | Общая Сумма
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Комплект белья для ограничения операционного поля | Состав: 1. Простыня 240*140 см с адгезиным краем – 2 шт. плотность 60 г/м кв., материал ламинированный спанбонд: 2. Салфетка 40*20 см с адгезиным краем – 4 шт. плотность 40 г/м кв.: 3. Чехол на инструментальный стол 140*80см - 1шт, материал ламинированный: 4. Простыня для ограничения операицонного поля с липким краем 180*160см - 1шт, пл 90г/м кв. : 5. Простыня для ограничения операицонного поля с липким краем240*160см - 1шт, пл 75г/м кв.: 6. Простыня для ограничения операицонного поля с липким краем 80*70см - 2шт, пл 75г/м кв.: комплект стерильный. | штука | 8500 | 2000 | 2000 | 17000000 | 17000000
2 | Комплект хирургической одежды стерильный | Одноразовый, состав: бахилы хирургические высокие на завязках, халат хирургический 140 см размер 52-54, усиленный дополнительными вставками спереди и на рукавах из влагонепроницаемого материала (СМС, 40г, усиление термобонд) -стерильный(застежка сзади, рукава на манжете) рукав манжетка, шапочка берет хирургическая, маска медицинская на резинках. Плотность СМС 42г/кв м, материал спанбонд, стерильный | штука | 2800 | 3500 | 3500 | 9800000 | 9800000
3 | Мини-набор для проведения кардиохирургических процедур | 1. Отсос Yankauer 1, 2. Аспирационная трубка 1, 3. Карандаш для диатермии: с лезвием с очиститель 2, 4. Тампоны марлевые, размер №1 10, 5. Шарики марлевые, размер 8х8см 10, 6. Аортальный выкусыватель 1, 7. Простыня с липучкой, 100х100см 6, 8. Мешок для сбора жидкости 50х50см 1, 9. Защитное покрытие на стол 150х190cм 1, 10. Кардиохирургическая простыня, взрослая 200/300х350см 1, 11. Покрытие для стоп 2, 12. Покрытие для стола Майо 1, 13. Салфетки марлевые, размером 10х10см 60, 14. Салфетки марлевые, размером 30х30см 15, 15. Катетер торакальный прямой ,28СН 1, 16. Катетер торакальный угловой ,28СН 1, 17. Магнитный счётчик игл 1, 18. Усиленный халат ХL 3, 19. Усиленный халат L 1, 20. Турникет 1, 21. Y-коннектор 1/4"X1/4"X1/4" 1, 22. Перчатки Biogel модификации, № 6,5 1, 23. Перчатки Biogel модификации, № 7,0 1, 24. Перчатки Biogel модификации, № 7,5 2, 25. Лезвие скальпеля, № 22 2, 26. Лезвие скальпеля, №11 1, 27. Лезвие скальпеля, №15 1 28. Салфетки тканевые, размером 45х45см 6 29. Лоток 700мл 2 30. Мочеприёмник 1500мл 1 31. Силиконовый катетер Фолея 2-х ходовые 1 | комплект | 130000 | 50 | 50 | 6500000 | 6500000
4 | Набор базовый взрослый для проведения кардиохирургических процедур | 1. Покрытие для стола Майо 2 2. Салфетки марлевые, размером 20х30см 20 3. Салфетки марлевые, размером 45х45см 10 4. Салфетки марлевые, размером 10х10см 50 5. Салфетки тканевые, размером 45х45см 10 6. Шарики марлевые, размер 8х8см 5 7. Тампоны марлевые, размер №0 5 8. Аспирационная трубка 2 9. Карандаш для диатермии: с лезвием с очиститель 2 10. Клейкая лента 2 11. Мешок для сбора жидкости 2 12. Простыня с липучкой, 100х100см 1 13. Защитное покрытие на стол 150х190cм 1 14. Кардиохирургическая простыня,200/300х350см 1 15. Покрытие для стоп 2 16. Катетер торакальный угловой ,28СН 1 17. Катетер торакальный прямой ,28СН 1 18. Магнитный счётчик игл 1 19. Лезвие скальпеля, № 22 2 20. Лезвие скальпеля, №11 1 21. Лезвие скальпеля, №15 1 22. Усиленный халат ХL 4 23. Усиленный халат L 2 24. Турникет 1 25. Y-коннектор 1/4"X1/4"X1/4" 1 26. Лоток 1 27. Шприц 50/60мл 1 28. Отсос Yankauer 1 29. Послеоперационная повязка 1 30. Простыня: 150 х240см, с рельефной поверхностью и адгезивным краем 1 | комплект | 159000 | 150 | 150 | 23850000 | 23850000
5 | Стерильные оболочки для операционного микроскопа с принадлежностями | Стерильные оболочки для автозачехления (вакуумные). Предназначены для обеспечения стерильности микроскопа и быстрой подготовки к операциям. Используются при функции автозачехления, со встроенным чипом RFID (умные чехлы, считываемая информация). Стерильная оболочки имеют защитные стекла высокого оптического качества, которые предотвращают отклонения внутри навигационной точности и расположенные под углом к объективу, для исключения бликов, диаметр линзы – 65 мм. Размер 132х340см. Посадочное место 65 мм, толщина 1,2 мм. Материал: легкий прозрачный материал, не содержащий латекс, асбест и полихлорированных бифенилов. Стерильная оболочка из многослойных полимерных пленок и открываться без помощи ножниц. Упаковка - 5 шт. в упаковке | упаковка | 150000 | 150 | 150 | 22500000 | 22500000
6 | Чехол для микроскопа ZEISS с диаметром линзы 65 мм | Одноразовое стерильное покрытие для защиты операционного микроскопа с диаметром линзы 65 мм, изготовленное из прозрачного бесцветного полиэтилена, не содержащего латекс. Покрытие должно покрывать микроскоп в области линзы и ее прилегающей части, а также иметь систему позиционирования и фиксации в виде безлатексной резинки для крепления. Наличие специального эластичного крепления на линзу со встроенной защитной линзой, позволяющего быстро и удобно его закрепить. Размер покрытия должен быть 65 см в диаметре, размер 122х300см | штука | 30000 | 80 | 80 | 2400000 | 2400000
7 | Протез сосудистый, линейные, Диаметр 6мм, длина 40см, диаметр 6мм, длина 60см , диаметр 8мм, длина 40см. | Вязаные полиэстеровые линейные сосудистые протезы с импрегнацией коллагеном с малой пористостью <5мл/мин/см2/120 мм рт.ст. Линейные, Диаметр 6мм, длина 40см, диаметр 6мм, длина 60см , диаметр 8мм, длина 40см. | штука | 244000 | 47 | 47 | 11468000 | 11468000
8 | Аблационные катетеры (неорошаемые), 7F, 110 см, электроды 2-5-2 | Катетер аблационный управлемый неорошаемый, 7F, 110 см, электроды 2-5-2. Подвижный кончик электрода позволяет изменять направление катетера для точного позиционирования и орошения. Ручка типа push/pull., тип изгиба Medium, Large, X-Large, L1, размер кольцевого электрода 2 мм, размер кончика электрода 4 мм. | штука | 858000 | 5 | 5 | 4290000 | 4290000
9 | Аблационные катетеры (орошаемые) 4 полюсные, размер 7 Fr, длина 110 см,изогнутые. | Катетер абляционный орошаемый 4 полюсной, размер 7 Fr, длина 110 см,изогнутый, Подвижный кончик электрода с лазерной гравировкой позволяет изменять направление орошения. Ручка типа push/pull. Расстояние от кончика до первого кольцевого электрода 0.5 мм для улучшения качества сигнала. Расстояние между электродами 0.5-5-2, тип изгиба Medium, Large, X-Large, L1, размер кольцевого электрода 1 мм, размер кончика электрода 4 мм. | штука | 1072500 | 5 | 5 | 5362500 | 5362500
10 | Аблационный орошаемый электрод с кончиком 3,5 мм, толщиной 7Fr | Терапевтический электрод для орошаемой радиочастотной аблации с кончиком 3,5 мм, толщиной 7Fr с двухслойным покрытием-сеточкой из стали, с кривизной B, D, F. Наличие в кончике электрода не менее 6 отверстий для подачи физраствора, для орошения места воздействия и устранения возможности образования тромбов и пригорания ткани. Температурные сенсоры в кончике катетера – термопара, для контроля над нагревом ткани и более глубокого воздействия на ткань миокарда, в том числе и для левосторонних процедур. Соединяется энергосберегающим 10-пиновым коннектором типа redel. Длина 115 см, межэлектродное расстояние 2-5-2 мм, Наличие 4-х электродов для регистрации внутрисердечных электрограмм. Оплетка вводимой части катетера не менее 32. Материал вводимой части катетера Полиуретан. Возможность одновременной регистрации биполярных и униполярных сигналов. Наличие компрессионной пружины на внутренней тяге. Диаметр орошающих отверстий не более 0,41мм. Общая площадь орошающих отверстий не более 0,78 мм. Тип кривизны по выбору Заказчика. | штука | 790000 | 5 | 5 | 3950000 | 3950000
11 | ИКД двухкамерный МРТ совместимый с комплектом принадлежностей | Стерильный работающий от батареи герметично запечатанный импульсный генератор с системой распознавания сердечного ритма, предназначенный для сбора и анализа электрокардиографических (ЭКГ) данных и доставки соответствующих электрических импульсов для дефибрилляции сердца (восстановления нормального ритма) или замедления учащенного сердцебиения, а также для того, чтобы задать ритм сердцу (с целью лечения брадикардии). Изделие имплантируется в специально сформированный мешочек под кожей грудной клетки или живота пациента и предназначено для использования вместе с отведениями, расположенными внутри правого предсердия и правого желудочка для мониторинга ЭКГ и автоматической доставки электрического импульса; изделие широко известное как автоматический имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор (АИКД). Конструкция изделия позволяет проводить МРТ исследования безопасно для пациента. Материал корпуса: Титан; Тип коннекторной части для подсоединения электродов: DF-4; Тип коннекторной части для подсоединения предсердного электрода: IS-1; Масса, г: не более 68; Габариты (ДхВхШ), мм:Не более 70 х 51 х 12; Объём, см3: Не более 31; Максимальная доставляемая энергия шока, Дж: не менее 36; Номинальный срок службы, лет: Не менее 8,9; МРТ-совместимость: 1,5 T; SAR 2 W/kg; Поддерживаемые режимы антибрадиаритмической стимуляции DDD(R); DDI(R); VVI(R); AAI(R); Выкл. Критерии дифференциальной диагностики желудочковых и наджелудочковых тахикардий: наличие; Функция анализа морфологии QRS комплекса: наличие; Автоматическое выполнение устройством дифференциальной диагностики собственных сердечных сокращений от шума по правожелудочковому электроду: наличие; Программирование времени продолжительности выполнения лечебных терапий для осуществления принудительного прекращения тахиаритмий высокоэнергетическим разрядом: наличие; Алгоритмы АТС терапии: наличие; Функция проведения терапии антитахикардической стимуляцией во время заряда конденсаторов: наличие; Программный выбор вектора дефибрилляции: наличие; Выбор параметров антибрадикардитической стимуляции после шокового разряда, отличных от основных запрограммированных пациенту характеристик антибрадикардитической стимуляции: наличие; Беспроводной опрос устройства: наличие; Возможность автоматического сохранения статистической информации в памяти ИКД и ее получения посредством телеметрии с отображением в виде числовых, графических символов информации: наличие; Возможность графического представления информации за длительный период наблюдения сроком до 6-12 месяцев и более: наличие; Возможность предоставления устройством оповещений, автоматически формулируемых системой по результатам выполненного анализа состояния системы стимуляции и накопленной клинической информации, с выдачей комментариев и предложений: наличие; Возможность сохранения в памяти устройства ВСЭГ, мин: не менее 45; Специальное защитное покрытие корпуса: наличие; Автозахват по желудочковому каналу с нанесением страхующего импульса в случае отсутствия захвата: наличие; Автозахват по предсердному каналу: наличие; Алгоритм определения чрезмерных токов в векторах шока: наличие; Алгоритм автоматической подстройки чувствительности: наличие; Алгоритм поощрения собственного АВ проведения и сокращения желудочков: наличие; Алгоритм оптимизации атриовентрикулярной задержки: наличие; Алгоритм для облегчения симптомов у пациентов с пароксизмами предсердных тахикардий: наличие; Возможность программирования параметров (формы) импульса шока: Tilt; fixed pulse width; Алгоритм выявления декомпенсации сердечной недостаточности на основе внутригрудной импедансометрии: наличие; Мониторинг сегмента ST: наличие. Эндокардиальный желудочковый биполярный электрод с активной фиксацией: Длина: не более 58/65/100 см; наружный диаметр: не более 6 Fr; коннектор IS-1 биполярный: наличие; фиксация: активная; материал проксимального и дистального полюсов: платиново-иридиевый сплав, покрытие нитридом титана с фрактальной поверхностью; материал изоляции: полиуретан-силикон с гидрофильным покрытием; межэлектродное расстояние: не более 10 мм; стероидное покрытие: наличие; менее 1 мг дексаметазона. Разрывной интродьюсер: Рабочая длина интродьюсера: не более 14 см\не более 23 см; Диаметр проводника для совместного использования: не более 0,038 дюйма; Диаметр системы интродьюсера 7-16 Fr; Эндокардиальный дефибриллирующий электрод с активной фиксацией: Длина: Не более 52/58/65см; Наружный диаметр: Не более 7 Fr; Коннектор DF4: Наличие; Фиксация: Активная; Материал рентгеноконтрастного кончика электрода: Платиново-иридиевый сплав; Материал изоляции: Полиуретан-силикон с гидрофильным покрытием; Стероидное покрытие: Наличие; Количество дефибриллирующих спиралей: Не менее 2; Межэлектродное расстояние: Кончик – RV спираль; Кончик – SVC спираль; Не более 11 мм; Не более 170/210 мм; Площадь поверхности дефибриллирующей спирали: RV Не менее 367 мм2; SVC Не менее 588 мм2 Комплект поставки: Имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор двухкамерный – 1; Эндокардиальный желудочковый биполярный электрод с активной фиксацией – 1; Эндокардиальный дефибриллирующий электрод с активной фиксацией – 1; Разрывной интродьюсер – 2. | комплект | 3270000 | 3 | 3 | 9810000 | 9810000
12 | Имплантируемые кардиовертеры-дефибрилляторы, трехкамерное устройство для сердечной ресинхронизирующей терапии с функцией кардиоверсии-дефибрилляции (СРТ-ИКД) | Трехкамерное устройство для сердечной ресинхронизирующей терапии с функцией кардиоверсии-дефибрилляции (СРТ-ИКД) 1. Устройство: коннекторы: IS-1, IS-4, DF-4: масса не более 81 г.: объем не более 35 см3: Габариты не более 74 мм x 51 мм x 13 мм: Наличие фукнции: амбулаторная автоматическая оптимизации AV/VV задержек самим устройством: автоматическая векторная оптимизация на ЛЖ электроде, минимум 16 программируемых векторов: срок службы: более 7 лет (При 15% ПП, 50% ПЖ, 100% ЛЖ стимуляциях, амплитуда 2,5 В, импеданс 600 Ом.) мм. Наличие функций: автоматическое измерение порогов стимуляции и автоматическое изменение выходных параметров при изменениях порогов во всех 3-х камерах: Функция частотной адаптации. Функция адаптации интервала АВ к частоте сердечных сокращений. Функция ответа на проведение ФП на желудочки. Функция стабилизации частоты сокращения желудочков. Режим сна. Функция оведрайв стимуляции после эпизода наджелудочковой тахикардии. Функция неконкурентной предсердной стимуляции. Батарея: Гибридная CFx литий/серебряная ванадийоксидная. Максимальная запрограммированная энергия 35 Дж. Максимальная поставляемая энергия 36Дж. Максимальная накопленная энергия 42Дж. Стандартное время зарядки в начале службы 8,3 сек. Стандартное время на момент наступления рекомендуемого времени замены (RRT) 12,3 сек. Режимы стимуляции: DDDR: DDD: DDIR: DDI: AAIR: AAI: VVIR: VVI: DOO: AOO: VOO: ODO. Параметры стимуляции. Амплитуда стимуляции ПП, ПЖ, ЛЖ: 0,5 – 8 В. Ширина импульса: 0,03-1.5 мсек. Чувствительность ПП и ПЖ: 0.15-4.0 mV. Полярность стимуляции ПЖ – биполярная/ интегрированная биполярная (с кончика на катушку). Полярность стимуляции ЛЖ - LV1 to RVcoil: LV2 to RVcoil: LV3 to. RVcoil: LV4 to RVcoil: LV1 to LV2: LV1 to LV3: LV1 to LV4: LV2 to LV1: LV2 to LV3: LV2 to LV4: LV3 to LV1: LV3 to LV2: LV3 to LV4: LV4 to LV1: LV4 to LV2: LV4 to LV3. Параметры стимуляции СРТ: Стимуляция желудочков RV: RV→LV: LV→RV : LV. Межжелудочковая задержка: 0 - 80 мсек. Функция ответа на воспринятое собственное сокращение желудочков. Функция восстановления отслеживания предсердий. Звуковые предупреждающие сигналы: при достижении суточной нагрузки предсердной тахикардии/ФП: при достижении количества шоков, доставленных за один эпизод: 1-6: при истечении всех терапий, запрограммированных для данного эпизода: при нарушении целостности электрода/ устройства (при превышении пределов импеданса электрода, при появлении шума на электроде, при достижении рекомендованного времени замены батареи, при превышении времени набора заряда по достижении окончания срока службы, при отключенной детекции ФЖ). Кардиак Компас – Данная функция представляет собой обзор состояния пациента за предшествующие 14 месяцев, с графиками, которые отображают долгосрочные клинические тенденции в состоянии пациента и работе устройства, такие как частота возникновения аритмий, частота сердечных сокращений, вариабельность сердечного ритма, двигательная активность пациентв, и эпизоды терапии (антитахистимуляция, дефибрилляция) с помощью устройства. Параметры обнаружения тахиаритмии. Обнаружение ФП/ТП: мониторинг, интервал детекции – 150-450 мс. Обнаружение ФЖ: интервал детекции – 240-400 мс. Обнаружение быстрой ЖТ: интервал детекции – 200-600 мс. Обнаружение ЖТ: интервал детекции – 280-650 мс. Критерии детекции – частота сердечных сокращений (интервал детекции), регулярность, наличие АВ диссоциации, морфология комплекса QRST, алгоритмы дифференциации желудочковых тахикардий от наджелудочковых – стабильность и внезапность начала. Антихахикардитическая стимуляция – автоматическое переключение АТС до/во время набора заряда. Тип терапии – Burst: Ramp: Ramp+. Число импульсов: 1-15. Интервал R-S1 =(%RR): 50-97%, шаг 3%. Минимальный интервал АТС V-V 150-400 мс. Технология для сокращения количества необоснованных шоков. Алгоритмы дифференциации ФЖ / ЖТ / НЖТ. Алгоритм для распознавания гиперчувствительности Т-волны. Алгоритм для распознавания электромагнитного шума на электродах. Алгоритм для подачи тревожного сигнала при повреждении электрода. Алгоритм для предотвращения нанесения шока при неустойчивых ЖТ. 2 Дефибрилляционный электрод: МРТ совместимый, коннектор DF-4, фиксация – активная: наличие стероида, длина электрода более 55см, максимальный диаметр электрода 8.6 Fr: 3 ЛЖ электрод: коннектор IS-1 Вi: наличие стероида, длина электрода 80-110 см. 4 Предсердный электрод: МРТ совместимый, коннектор IS-1 Вi: фиксация – активная, стандартные длины 45-110 см, Расстояние от кончика до кольца не более 10мм, диаметр корпуса электода менее 2 мм. 5 Интродьюсер чрескожный 3 шт. с боковым портом и гемостатическим клапаном, размеры 7,8, 9, 10 Fr 6 Доставляющая система для левожелудочкового электрода с гемостатическим клапаном: проводник - длина 120 см, диаметр 0.09 см: управляемый катетер - длина 45 см, внутренний диаметр 7.2 Fr, наружный диаметр 9.9 Fr: дилататор - длина 60 см, наружный диаметр 7.0 Fr: нож для разрезания интродьюсера размер от 6 Fr: игла размер 1.2 мм, шприц 12 мл. 7 Катетер-баллон для венографии - наружный диаметр 6 Fr: рекомендуемый размер проводника 7.0 Fr: баллон - диаметр 10 мм, длина - 80 см: шприц 12.5 мл. | комплект | 3900000 | 3 | 3 | 11700000 | 11700000
13 | Имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор с принадлежностями | Двухкамерный имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор представляет собой многопрограммное кардиологическое устройство, которое осуществляет мониторинг и регулировку сердечного ритма больного за счет одно- или двухкамерной частотно адаптивной стимуляции брадикардии: лечение желудочковых и предсердных тахиаритмий. 1 Устройство: коннекторы: IS-1, DF-4: масса: 78 г.: объем: 34 см3: Габариты: 68 мм x 51 мм x 13 мм: Материалы, контактирующие с тканями человека - Титан, полиуретан, силиконовый каучук Форма корпуса: Физиологическая контурированная: Батарея: Гибридная CFx литий/серебряная ванадийоксидная. Максимальная поставляемая энергия 36Дж. Максимальная накопленная энергия 42Дж. Стандартное время зарядки в начале службы 8,3 сек. Стандартное время на момент наступления рекомендуемого времени замены (RRT) 12,3 сек. Срок службы: не менее 9 лет (с учётом полугодовых шоков с максимальной мощностью, с 50% стимуляцией ПП, амплитуда ПП 2,5 В, ПЖ 3,5 В, сопротивление 600 Ом, ежеквартальные передачи данных с помощью удаленного наблюдения). Продленный срок службы батареи (PSP) это время между RRT (рекомендуемое время замены) и EOS (окончание срока службы). Продолжительность PSP устанавливается сроком на 3 месяца при выполнении следующих условий: 100% стимуляция DDD с частотой 60 мин-1, амплитуда стимуляции предсердий и правого желудочка - 2,5В, ширина импульса 0,4мс: нагрузка стимуляции 600 ОМ, а также 6 полных зарядов. Если устройство превышает указанные условия, извещение об EOS может появиться до конца 3-месячного срока. Наличие функций: Автопереключение между режимами стимуляции (AAI(R) <-> DDD(R)): Автоматическое измерение порогов стимуляции и автоматическое изменение выходных параметров при изменениях порогов в обеих камерах: Автоматическая настройка чувствительности: Адаптация частоты стимуляции в ответ на физическую нагрузку: Адаптация AV интервала к ЧСС: Авто PVARP (постжелудочковый рефрактерный период предсердий) с адаптацией к ЧСС или частоте стимуляции для предотвращения тахикардии, вызванной кардиостимулятором: Неконкурентная предсердная стимуляция (NCAP) после предсердной экстрасистолы: Вмешательство при тахикардии, вызванной кардиостимулятором: Ответ на желудочковую экстрасистолу (PVC): Превентивная желудочковая стимуляция (VSP) при перекрестных помехах: Переключение режимов работы с DDDR на DDI неотслеживающий режим при наличии предсердной тахиаритмии предотвращает быструю стимуляцию желудочков при наджелудочковых тахикардиях: Ответ на проведение фибрилляции предсердий на желудочки способствует поддержанию регулярной желудочковой частоты во время эпизодов фибрилляции предсердий: Стабилизация предсердной частоты после предсердной экстрасистолы: Предпочтительная стимуляция предсердий (APP) для профилактики пердсердных аритмий и ФП: Стабилизация частоты сокращений желудочка (VRS) после желудочковой экстрасистолы. Кардиак Компас – Данная функция представляет собой обзор состояния пациента за предшествующие 14 месяцев, с графиками, которые отображают долгосрочные клинические тенденции в состоянии пациента и работе устройства, такие как частота возникновения аритмий, частота сердечных сокращений, вариабельность сердечного ритма, двигательная активность пациентв, и эпизоды терапии (антитахистимуляция, дефибрилляция) с помощью устройства. Технология для сокращения количества необоснованных шоков: алгоритмы для дифференциации ФЖ / ЖТ / НЖТ на основе анализа взаимодействия предсердных и желудочковых сигналов, ЧСС, регулярности ритма: морфологический дискриминатор высокой точности: алгоритм для распознавания гиперчувствительности Т-волны. Алгоритм для распознавания электромагнитного шума на электродах. Алгоритм для подачи тревожного сигнала при повреждении электрода. Алгоритм Подтверждение+ для предотвращения нанесения шока при неустойчивых ЖТ. Параметры обнаружения тахиаритмии. Обнаружение ФП/ТП: мониторинг, интервал детекции – 150-450 мс. Обнаружение ФЖ: интервал детекции – 240-400 мс. Обнаружение быстрой ЖТ: интервал детекции – 200-600 мс. Обнаружение ЖТ: интервал детекции – 280-650 мс. Критерии детекции – частота сердечных сокращений (интервал детекции), регулярность, наличие АВ диссоциации, морфология комплекса QRST, алгоритмы дифференциации желудочковых тахикардий от наджелудочковых – стабильность ритма и внезапность начала пароксизма. Антихахикардитическая стимуляция – автоматическое переключение АТС до/во время набора заряда. Тип терапии – Burst: Ramp: Ramp+. Число импульсов: 1-15. Интервал R-S1 =(%RR): 50-97%, шаг 3%. Минимальный интервал АТС V-V 150-400 мс. 2 Дефибрилляционный электрод: МРТ совместимый, коннектор DF-4, фиксация – активная: наличие стероида, длина электрода более 55см, максимальный диаметр электрода 8.6 Fr: 3 Предсердный электрод: МРТ совместимый, коннектор IS-1 Вi: фиксация – активная, стандартные длины 45-110 см, Расстояние от кончика до кольца не более 10мм, диаметр корпуса электода менее 2 мм. 4 Интродьюсер чрескожный 2 шт. с боковым портом и гемостатическим клапаном, размеры 7,8, 9, 10 Fr. Двухкамерный имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор представляет собой многопрограммное кардиологическое устройство, которое осуществляет мониторинг и регулировку сердечного ритма больного за счет одно- или двухкамерной частотно адаптивной стимуляции брадикардии: лечение желудочковых и предсердных тахиаритмий. 1 Устройство: коннекторы: IS-1, DF-4: масса: 78 г.: объем: 34 см3: Габариты: 68 мм x 51 мм x 13 мм: Материалы, контактирующие с тканями человека - Титан, полиуретан, силиконовый каучук. Форма корпуса: Физиологическая контурированная: Батарея: Гибридная CFx литий/серебряная ванадийоксидная. Максимальная поставляемая энергия 36Дж. Максимальная накопленная энергия 42Дж. Стандартное время зарядки в начале службы 8,3 сек. Стандартное время на момент наступления рекомендуемого времени замены (RRT) 12,3 сек. Срок службы: не менее 9 лет (с учётом полугодовых шоков с максимальной мощностью, с 50% стимуляцией ПП, амплитуда ПП 2,5 В, ПЖ 3,5 В, сопротивление 600 Ом, ежеквартальные передачи данных с помощью удаленного наблюдения). Продленный срок службы батареи (PSP) это время между RRT (рекомендуемое время замены) и EOS (окончание срока службы). Продолжительность PSP устанавливается сроком на 3 месяца при выполнении следующих условий: 100% стимуляция DDD с частотой 60 мин-1, амплитуда стимуляции предсердий и правого желудочка - 2,5В, ширина импульса 0,4мс: нагрузка стимуляции 600 ОМ, а также 6 полных зарядов. Если устройство превышает указанные условия, извещение об EOS может появиться до конца 3-месячного срока. Наличие функций: Автопереключение между режимами стимуляции (AAI(R) <-> DDD(R)): Автоматическое измерение порогов стимуляции и автоматическое изменение выходных параметров при изменениях порогов в обеих камерах: Автоматическая настройка чувствительности: Адаптация частоты стимуляции в ответ на физическую нагрузку: Адаптация AV интервала к ЧСС: Авто PVARP (постжелудочковый рефрактерный период предсердий) с адаптацией к ЧСС или частоте стимуляции для предотвращения тахикардии, вызванной кардиостимулятором: Неконкурентная предсердная стимуляция (NCAP) после предсердной кстрасистолы: Вмешательство при тахикардии, вызванной кардиостимулятором: Ответ на желудочковую экстрасистолу (PVC): Превентивная желудочковая стимуляция (VSP) при перекрестных помехах: Переключение режимов работы с DDDR на DDI неотслеживающий режим при наличии предсердной тахиаритмии предотвращает быструю стимуляцию желудочков при наджелудочковых тахикардиях: Ответ на проведение фибрилляции предсердий на желудочки способствует поддержанию регулярной желудочковой частоты во время эпизодов фибрилляции предсердий: Стабилизация предсердной частоты после предсердной экстрасистолы: Предпочтительная стимуляция предсердий (APP) для профилактики пердсердных аритмий и ФП: Стабилизация частоты сокращений желудочка (VRS) после желудочковой экстрасистолы. Кардиак Компас – Данная функция представляет собой обзор состояния пациента за предшествующие 14 месяцев, с графиками, которые отображают долгосрочные клинические тенденции в состоянии пациента и работе устройства, такие как частота возникновения аритмий, частота сердечных сокращений, вариабельность сердечного ритма, двигательная активность пациентв, и эпизоды терапии (антитахистимуляция, дефибрилляция) с помощью устройства. Технология для сокращения количества необоснованных шоков: алгоритмы для дифференциации ФЖ / ЖТ / НЖТ на основе анализа взаимодействия предсердных и желудочковых сигналов, ЧСС, регулярности ритма: морфологический дискриминатор высокой точности: алгоритм для распознавания гиперчувствительности Т-волны. Алгоритм для распознавания электромагнитного шума на электродах. Алгоритм для подачи тревожного сигнала при повреждении электрода. Алгоритм Подтверждение+ для предотвращения нанесения шока при неустойчивых ЖТ. Параметры обнаружения тахиаритмии. Обнаружение ФП/ТП: мониторинг, интервал детекции – 150-450 мс. Обнаружение ФЖ: интервал детекции – 240-400 мс. Обнаружение быстрой ЖТ: интервал детекции – 200-600 мс. Обнаружение ЖТ: интервал детекции – 280-650 мс. Критерии детекции – частота сердечных сокращений (интервал детекции), регулярность, наличие АВ диссоциации, морфология комплекса QRST, алгоритмы дифференциации желудочковых тахикардий от наджелудочковых – стабильность ритма и внезапность начала пароксизма. Антихахикардитическая стимуляция – автоматическое переключение АТС до/во время набора заряда. Тип терапии – Burst: Ramp: Ramp+. Число импульсов: 1-15. Интервал R-S1 =(%RR): 50-97%, шаг 3%. Минимальный интервал АТС V-V 150-400 мс. 2 Дефибрилляционный электрод: МРТ совместимый, коннектор DF-4, фиксация – активная: наличие стероида, длина электрода более 55см, максимальный диаметр электрода 8.6 Fr: 3 Предсердный электрод: МРТ совместимый, коннектор IS-1 Вi: фиксация – активная, стандартные длины 45-110 см, Расстояние от кончика до кольца не более 10мм, диаметр корпуса электода менее 2 мм. 4 Интродьюсер чрескожный 2 шт. с боковым портом и гемостатическим клапаном, размеры 7,8, 9, 10 Fr | комплект | 3500000 | 6 | 6 | 21000000 | 21000000
14 | МРТ-совместимый двухкамерный ИКД | МРТ-совместимый двухкамерный имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор. Три зоны детекции аритмий: ЖТ1, ЖТ2, ФЖ. Интервал детекции ЖТ: для ЖТ1: Выкл, от 270 до 600 мс; Для ЖТ2: Выкл; от 270 до 500 мс. Количество комплексов при детекции: ЖТ1 от 10 до 100; ЖТ2 от 10 до 80; для редетекции: ЖТ1 от 10 до 50; ЖТ2 от 10 до 40. Внезапное начало: ВЫКЛ, от 4 до 32 %. Критерий стабильности: ВЫКЛ; ± 8 … (4) … ±48. Критерий устойчивой ЖТ - ВЫКЛ, 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30 мин. Алгоритм морфологической дискриминации наджелудочковых и желудочковых форм нарушений ритма сердца с возможностью настройки порогов для более точной и правильной дискриминации. Диапазон счетчика детекции ФЖ: от 6 из 8 до 30 из 40. Диапазон счетчик редетекции ФЖ: от 6 из 8 до 24 из 30. Виды терапии: Антитахистимуляция (АТС), Кардиоверсия, Дефибрилляция. АТС: Пачка импульсов, Пачка импульсов с уменьшением интервала между стимулами. Количество попыток АТС от 1 до 10, шаг не более 1. Количество стимулов в пачке от 1 до 15, шаг не более 1. Возможность автоматического добавления стимула в каждой последующей пачке: ВЫКЛ, ВКЛ. Интервал сцепления первого стимула со спонтанным комплексом: от 70 до 95%, шаг не более 5. Оптимизация АТС для наиболее быстрой и эффективной терапии. Энергия разряда при кардиоверсии и дефибрилляции от 2 до 40 Дж. Для одного приступа ЖТ или ФЖ максимальное количество разрядов не менее 8. Полярность разряда: Возможность инверсии полярности разряда для снижения порога дефибрилляции; Форма разряда: Двухфазный – возможность изменения длительности и процента соотношения фаз (минимум два варианта). Возможность выбора из трех вариантов направления шокового разряда. Встроенные алгоритмы защиты от постстимуляционного оверсенсинга Т-волны. Наличие немедленной передачи данных о зафиксированном аппаратом событии в полностью автоматическом режиме без участия пациента по системе удаленного мониторинга. Режимы стимуляции: Выкл.; DDD(R); DDI(R); VDD(R); VDI(R); AAI(R); VVI(R); VOO; DOO. Значение базовой частоты в диапазоне, но не уже чем от 30 до 160 имп/мин. Значение амплитуды стимуляционного импульса (по всем каналам) в диапазоне, но не уже чем от 0,5 до 7,5 В. Значение длительности импульса (по всем каналам) в диапазоне, но не уже чем от 0,4 до 1,5 мс. Наличие функции автоматического мониторинга порогов стимуляции (по всем каналам) c передачей информации по системе удаленного мониторинга. Наличие частотного гистерезиса: динамический, повторный, сканирующий. Значение предсердно-желудочковой задержки: 15; от 40 до 350 мс. Динамическая AВ-задержка, отдельно программируемая для различных частотных диапазонов и раздельно программируется для спонтанных и стимуляционных событий. Наличие AВ-гистерезиса: положительный, повторный, сканирующий и отрицательный (для обеспечения постоянной желудочковой стимуляции). Программирование ночного ритма стимуляции. Минимизация желудочковой стимуляции за счет автоматической динамической корректировки АВ-задержки. Беспроводная телеметрия, основанная на энергосберегающем алгоритме передачи данных. Возможность автоматической записи внутрисердечных электрограмм (ВЭГМ) в память ИКД: не менее 3-х эпизодов по 56 мин. МРТ-совместимость без зон ограничения сканирования (Full Body Scan) при условии использования в комбинации с МРТ-совместимыми электродами, а также соблюдении требуемых производителем условий проведения исследования. Варианты коннекторов шокового электрода: DF4 и DF-1. Поддержка системы мобильного удалённого мониторинга пациента c ежедневной беспроводной передачей всей статистической информации и внутрисердечных электрограмм по сети сотовой связи в полностью автоматическом режиме без участия пациента на ежедневной основе. Возможность сохранения до трех индивидуальных предустановок параметров перманентной программы устройства с наличием функции быстрого переключения между ними; планирование расписания проведений плановых автоматических осмотров с выбором данных и результатов выполненных тестов, которые будут отправлены в установленные дни по системе удаленного мониторинга на личный аккаунт лечащего врача. Расчетный срок службы ИКД: не менее 9 лет с учётом: ежеквартальных шоков с максимальной энергией (т.е. 4 шока 40 Дж в год); 15% стимуляции ПЖ и ПП с частотой не менее 60 имп/мин; амплитуде не менее 2,5 В; длительности импульса не менее 0,4 мс; сопротивлении на электродах не более 500 Ом; включенными функциями диагностики, ежедневной передаче данных по системе удалённого мониторинга и включенной записью ВЭГМ. Толщина не более 11 мм. Масса не более 82 г. Объем не более 33 см3. Стандартная комплектация состоит из (при поставке в комплектах): 1. МРТ-совместимый двухкамерный кардиовертер-дефибриллятор – 1 шт. 2. МРТ-совместимый шоковый электрод улучшенной конструкции, уменьшающий нагрузку на электрод в области коннектора и трикуспидального клапана, активной фиксации, стероидный, длиной не менее 65 см, диаметр не более 7.8 Френч - 1 шт.; 3. МРТ-совместимый предсердный электрод активной фиксации, стероидный, длиной 53 см, диаметром не более 5,9 Френч - 1 шт.; 4. Интродьюсеры - 2 шт. Беспроводная телеметрия, основанная на энергосберегающем алгоритме передачи данных. Возможность автоматической записи внутрисердечных электрограмм (ВЭГМ) в память ИКД: не менее 3-х эпизодов по 56 мин. МРТ-совместимость без зон ограничения сканирования (Full Body Scan) при условии использования в комбинации с МРТ-совместимыми электродами, а также соблюдении требуемых производителем условий проведения исследования. Варианты коннекторов шокового электрода: DF4 и DF-1. Поддержка системы мобильного удалённого мониторинга пациента c ежедневной беспроводной передачей всей статистической информации и внутрисердечных электрограмм по сети сотовой связи в полностью автоматическом режиме без участия пациента на ежедневной основе. Возможность сохранения до трех индивидуальных предустановок параметров перманентной программы устройства с наличием функции быстрого переключения между ними; планирование расписания проведений плановых автоматических осмотров с выбором данных и результатов выполненных тестов, которые будут отправлены в установленные дни по системе удаленного мониторинга на личный аккаунт лечащего врача. Расчетный срок службы ИКД: не менее 9 лет с учётом: ежеквартальных шоков с максимальной энергией (т.е. 4 шока 40 Дж в год); 15% стимуляции ПЖ и ПП с частотой не менее 60 имп/мин; амплитуде не менее 2,5 В; длительности импульса не менее 0,4 мс; сопротивлении на электродах не более 500 Ом; включенными функциями диагностики, ежедневной передаче данных по системе удалённого мониторинга и включенной записью ВЭГМ. Толщина не более 11 мм. Масса не более 82 г. Объем не более 33 см3. Стандартная комплектация состоит из (при поставке в комплектах): 1. МРТ-совместимый двухкамерный кардиовертер-дефибриллятор – 1 шт. 2. МРТ-совместимый шоковый электрод улучшенной конструкции, уменьшающий нагрузку на электрод в области коннектора и трикуспидального клапана, активной фиксации, стероидный, длиной не менее 65 см, диаметр не более 7.8 Френч - 1 шт.; 3. МРТ-совместимый предсердный электрод активной фиксации, стероидный, длиной 53 см, диаметром не более 5,9 Френч - 1 шт.; 4. Интродьюсеры - 2 шт. | комплект | 3850000 | 4 | 4 | 15400000 | 15400000
15 | МРТ-совместимый двухкамерный ЭКС | МРТ-совместимый мультипрограммируемый двухкамерный частотно-адаптирующий электрокардиостимулятор с функцией активного контроля захвата по обоим каналам в комплекте с принадлежностями. Режимы cтимуляции: ВЫКЛ.; DDD(R); VVI(R); AAI(R); DDI(R); A00(R); VDD(R); VVT; AAT; VDI(R); V00(R); DVI(R); D00(R); DDT. Значение базовой частоты (по обоим каналам) в диапазоне, но не уже чем от 30 до 200 имп/мин. Значение амплитуды стимуляционного импульса (по обоим каналам) в диапазоне, но не уже чем от 0,2 до 7,5 В. Значение длительности импульса (по обоим каналам) в диапазоне, но не уже чем от 0,1 до 1,5 мс. Наличие функции активного контроля захвата (КЗ) (по обоим каналам). Наличие контроля эффективности желудочковой стимуляции c оценкой эффективности каждого навязываемого стимула. Возможность автоматического определения оптимальных значений чувствительности на обоих каналах на постоянной основе. Максимальная частота отслеживания по желудочковому каналу: 200 уд/мин. Сенсор частотной адаптации: акселерометр. Функция частотного гистерезиса: наличие минимум трёх вариантов гистерезиса - динамический гистерезис; повторный гистерезис; поисковый гистерезис. Значение предсердно-желудочковой задержки в диапазоне, но не уже чем от 20 до 350 мс. Возможность отдельного программирования для шести частотных диапазонов и раздельного программирования для спонтанных и стимуляционных событий. Автоматический алгоритм минимизации желудочковой стимуляции за счет интеллектуального увеличения AВ-задержки, наличие повторного, поискового AВ-гистерезиса и отрицательного для обеспечения постоянной желудочковой стимуляции. Наличие программируемого ночного ритма стимуляции. Функция автоматического контроля электродов: наличие подпорогового измерения импеданса электродов не реже, чем через каждые 30 с независимо от фазы собственного проведения или стимуляции. Функция автоматической проверки электродов: наличие - возможность автоматического изменения полярности детекции и стимуляции при выходе значений импеданса за рамки допустимых значений. Функция автоматической инициализации аппарата в момент имплантации: наличие, активация накопления статистики, выполнение автоматического определения полярности электрода. МРТ-совместимость без зон ограничения сканирования (Full Body Scan) при условии использования в комбинации с МРТ-совместимыми электродами, а также соблюдении требуемых производителем условий проведения исследования. Возможность проведения процедуры неинвазивного ЭФИ. Возможность автоматической записи внутрисердечных электрограмм (ВЭГМ) в память ЭКС: не менее 4-х эпизодов длительностью до 10 с каждый. Проведение автоматических тестов определения чувствительности, порогов стимуляции и сопротивления по обоим каналам при контрольном осмотре пациента: наличие. Расчётный срок службы: более 12 лет при 50% стимуляции в режиме DDD(R) с базовой частотой не менее 60 имп/мин; амплитудой предсердного и желудочкового стимулов не менее 2,5 В; длительностью импульса по обоим каналам не менее 0,4 мс; импедансом обоих электродов не более 500 Ом. Масса: не более 23,2 г. Толщина: не более 6,5 мм. Объём: не более 11 см3. Эндокардиальный МРТ-совместимый биполярный электрод активной фиксации. Материал изоляционного слоя - полиуретан. Максимальный диаметр электрода не более 5,9 Френч. Варианты длин электрода, 45, 53 и 60 см. Стероид - дексаметазона ацетат (содержится в резервуаре для постепенного высвобождения). Межполюсное расстояние не более 10 мм. Тип спирали выдвигаемая/ретрактируемая спираль, электрически активная. Длина выдвижения спирали не более 1.8 мм, материал спирали иридиевый сплав, фрактальная поверхность, площадь не менее 4.5 мм². Наличие рентгеновской метки положения спирали. Рекомендуемый интродьюсер не более 6 Френч. Стандартная комплектация состоит из (при поставке в комплектах): 1. Электрокардиостимулятор МРТ-совместимый, двухкамерный – 1 шт. 2. ЭндокардиальИмплантируемыйные МРТ-совместимые электроды, активной фиксации, диаметром не более 6 Френч – 2 шт. 3. Интродьюсер - 2 шт. | комплект | 710000 | 10 | 10 | 7100000 | 7100000
16 | МРТ-совместимый трехкамерный ИКД с квадриполярным электродом | МРТ-совместимый трехкамерный имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор с поддержкой квадриполярного левожелудочкового электрода. Три зоны детекции аритмий: ЖТ1, ЖТ2, ФЖ. Интервал детекции ЖТ: для ЖТ1: Выкл, от 270 до 600 мс; Для ЖТ2: Выкл; от 270 до 500 мс. Количество комплексов при детекции: ЖТ1 от 10 до 100; ЖТ2 от 10 до 80; для редетекции: ЖТ1 от 10 до 50; ЖТ2 от 10 до 40. Внезапное начало: ВЫКЛ, от 4 до 32 %. Критерий стабильности: ВЫКЛ; ± 8 … (4) … ±48. Критерий устойчивой ЖТ - ВЫКЛ, 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30 мин. Алгоритм морфологической дискриминации наджелудочковых и желудочковых форм нарушений ритма сердца с возможностью настройки порогов для более точной и правильной дискриминации. Диапазон счетчика детекции ФЖ: от 6 из 8 до 30 из 40. Диапазон счетчик редетекции ФЖ: от 6 из 8 до 24 из 30. Виды терапии: Антитахистимуляция (АТС), Кардиоверсия, Дефибрилляция. АТС: Пачка импульсов, Пачка импульсов с уменьшением интервала между стимулами. Количество попыток АТС от 1 до 10, шаг не более 1. Количество стимулов в пачке от 1 до 15, шаг не более 1. Возможность автоматического добавления стимула в каждой последующей пачке: ВЫКЛ, ВКЛ. Интервал сцепления первого стимула со спонтанным комплексом: от 70 до 95%, шаг не более 5. Оптимизация АТС для наиболее быстрой и эффективной терапии. Энергия разряда при кардиоверсии и дефибрилляции от 2 до 40 Дж. Для одного приступа ЖТ или ФЖ максимальное количество разрядов не менее 8. Полярность разряда: Возможность инверсии полярности разряда для снижения порога дефибрилляции; Форма разряда: Двухфазный – возможность изменения длительности и процента соотношения фаз (минимум два варианта). Возможность выбора из трех вариантов направления шокового разряда. Встроенные алгоритмы защиты от постстимуляционного оверсенсинга Т-волны. Наличие немедленной передачи данных о зафиксированном аппаратом событии в полностью автоматическом режиме без участия пациента по системе удаленного мониторинга. Режимы стимуляции: Выкл.; DDD(R); DDI(R); VDD(R); VDI(R); AAI(R); VVI(R); VOO; DOO. Значение базовой частоты в диапазоне, но не уже чем от 30 до 160 имп/мин. Значение амплитуды стимуляционного импульса (по всем каналам) в диапазоне, но не уже чем от 0,5 до 7,5 В. Значение длительности импульса (по всем каналам) в диапазоне, но не уже чем от 0,4 до 1,5 мс. Наличие функция автоматического мониторинга порогов стимуляции (по всем каналам) c передачей информации по системе удаленного мониторинга. Наличие частотного гистерезиса: динамический, повторный, сканирующий. Значение предсердно-желудочковой задержки: 15; от 40 до 350 мс. Динамическая АВ-задержка, отдельно программируемая для различных частотных диапазонов и раздельно программируется для спонтанных и стимуляционных событий. Наличие АВ-гистерезиса: положительный, повторный, сканирующий и отрицательный (для обеспечения постоянной желудочковой стимуляции). Программирование ночного ритма стимуляции. Возможность программирования значения VV-задержки в диапазоне от 0 до 100 мс после стимулируемого желудочкового события, возможность выбора ведущей и ведомой камеры (правый или левый желудочек). Наличие 12 вариантов векторов полярности левожелудочковой стимуляции. Наличии функции для тестирования ЛЖ-электрода, для упрощения выборы оптимального вектора стимуляции. Возможность автоматической записи внутрисердечных электрограмм (ВЭГ) в память ИКД: не менее 3-х эпизодов по 56 мин. Беспроводная телеметрия, основанная на энергосберегающем алгоритме передачи данных. МРТ-совместимость без зон ограничения сканирования (Full Body Scan) при условии использования в комбинации с МРТ-совместимыми электродами, а также соблюдении требуемых производителем условий проведения исследования. Варианты коннекторов шокового электрода: DF4 и DF-1. Поддержка системы мобильного удалённого мониторинга пациента c ежедневной беспроводной передачей всей статистической информации и внутрисердечных электрограмм по сети сотовой связи в полностью автоматическом режиме без участия пациента на ежедневной основе. Возможность сохранения до трех индивидуальных предустановок параметров перманентной программы устройства с наличием функции быстрого переключения между ними; планирование расписания проведений плановых автоматических осмотров с выбором данных и результатов выполненных тестов, которые будут отправлены в установленные дни по системе удаленного мониторинга на личный аккаунт лечащего врача. Расчетный срок службы ИКД: не менее 6,6 лет с учётом: ежеквартальных шоков с максимальной энергией (т.е. 4 шока 40 Дж в год); с 15% стимуляцией ПП, с 100% стимуляцией ПЖ/ЛЖ с базовой частотой 60 имп/мин, амплитудой не менее 2.5 В, длительностью импульса не менее 0.4 мс; сопротивлении на электродах не более 500 Ом, включенными функциями диагностики, ежедневной передаче данных по системе удалённого мониторинга и включенной записью ВЭГМ. Толщина не более 11 мм. Масса не более 87 г. Объем не более 36 см3. Стандартная комплектация состоит из (при поставке в комплектах): 1. МРТ-совместимый трехкамерный кардиовертер-дефибриллятор – 1 шт. 2. МРТ-совместимый шоковый электрод улучшенной конструкции, уменьшающий нагрузку на электрод в области коннектора и трикуспидального клапана, активной фиксации, стероидный, длиной не менее 65 см, диаметр не более 7.8 Френч - 1 шт.; 3. МРТ-совместимый предсердный электрод активной фиксации, стероидный, длиной не менее 53 см, диаметром не более 5,9 Френч - 1 шт.; 4. МРТ-совместимый левожелудочковый квадриполярный электрод (для коронарного синуса). С различными вариантами длин электрода, изгибов дистальной части и расстояния между полюсами. Внешний диаметр не более 1,6 мм (4,8 Френч). Стероид - дексаметазона ацетат (содержится в резервуаре для постепенного высвобождения). Содержания дексаметазона ацетата не более 0,5мг - 1 шт.; 5. Система доставки левожелудочкового электрода через коронарный синус - 1 комплект; 6. Аксессуары для системы доставки левожелудочкового электрода – 1 комплект; 7. Интродьюсеры - 3 шт. | комплект | 4100000 | 3 | 3 | 12300000 | 12300000
17 | Навигационный орошаемый аблационный катетер с измерением силы контакта электрода | Электрод с термопарой для проведения орошаемой абляции, управляемый в двух плоскостях, позволяющий измерять силу контакта дистального электрода катетера с миокардом. Электрод должен быть предназначен для измерения силы контакта дистального электрода катетера с миокардом в граммах. Специальный канал для подвода охлаждающего раствора к дистальному электроду. Электромагнитные сенсоры в дистальном электроде катетера. Сенсор в дистальном электроде катетера для передачи данных о силы контакта дистального электрода катетера с миокардом. Длина вводимой части катетера 115 см. Длина дистального электрода 3,5 мм. Типы кривизны DD \ FF \ JJ \ FJ \ DF. Предел досягаемости для кривизны D – 64 мм, F – 76 мм, J-102 мм. Датчик измерения температуры - термопара. Совместимость со специализированным насосом для проведения «охлаждаемых» абляций по «открытому» контуру орошения. Совместимость с различными ЭФИ системами. Диаметр электрода 7,5Fr. Расстояние между центрами электродов 1-6-2мм. Расположение навигационного датчика в центре дистального электрода. Возможность одновременной регистрации биполярных и униполярных сигналов. Материал электродов - платиново-иридиевый сплав. Система контроля, регулировки и фиксации микроперемещений рабочей части катетера. Плавность хода рабочей части катетера, отсутствие «скачков» и «мертвых зон» при перемещении рабочей части катетера. Наличие цветовой кодировки электрода. Тип кривизны по выбору Заказчика. | штука | 1490000 | 10 | 10 | 14900000 | 14900000
18 | Трехкамерное устройство для сердечной ресинхронизи-рующей терапии с функцией кардиоверсии-дефибрилляции (СРТ-ИКД) с квадриполярным ЛЖ электродом, в комплекте с принадлежностями | Полярность стимуляции ПЖ – биполярная/ интегрированная биполярная (с кончика на катушку). Полярность стимуляции ЛЖ - LV1 to RVcoil; LV2 to RVcoil; LV3 to RVcoil; LV4 to RVcoil; LV1 to LV2; LV1 to LV3; LV1 to LV4; LV2 to LV1; LV2 to LV3; LV2 to LV4; LV3 to LV1; LV3 to LV2; LV3 to LV4; LV4 to LV1; LV4 to LV2; LV4 to LV3. Параметры стимуляции СРТ: Стимуляция желудочков RV; RV→LV; LV→RV ; LV. Межжелудочковая задержка: 0 - 80 мсек. Функция ответа на воспринятое собственное сокращение желудочков. Функция восстановления отслеживания предсердий. Звуковые предупреждающие сигналы: при достижении суточной нагрузки предсердной тахикардии/ФП; при достижении количества шоков, доставленных за один эпизод: 1-6; при истечении всех терапий, запрограммированных для данного эпизода; при нарушении целостности электрода/ устройства (при превышении пределов импеданса электрода, при появлении шума на электроде, при достижении рекомендованного времени замены батареи, при превышении времени набора заряда по достижении окончания срока службы, при отключенной детекции ФЖ) Кардиак Компас – Данная функция представляет собой обзор состояния пациента за предшествующие 14 месяцев, с графиками, которые отображают долгосрочные клинические тенденции в состоянии пациента и работе устройства, такие как частота возникновения аритмий, частота сердечных сокращений, вариабельность сердечного ритма, двигательная активность пациентв, и эпизоды терапии (антитахистимуляция, дефибрилляция) с помощью устройства. Параметры обнаружения тахиаритмии. Обнаружение ФП/ТП: мониторинг, интервал детекции – 150-450 мс. Обнаружение ФЖ: интервал детекции – 240-400 мс. Обнаружение быстрой ЖТ: интервал детекции – 200-600 мс. Обнаружение ЖТ: интервал детекции – 280-650 мс. Критерии детекции – частота сердечных сокращений (интервал детекции), регулярность, наличие АВ диссоциации, морфология комплекса QRST, алгоритмы дифференциации желудочковых тахикардий от наджелудочковых – стабильность и внезапность начала. Антихахикардитическая стимуляция – автоматическое переключение АТС до/во время набора заряда. Тип терапии – Burst; Ramp; Ramp+. Число импульсов: 1-15. Интервал R-S1 =(%RR): 50-97%, шаг 3%. Минимальный интервал АТС V-V 150-400 мс. Технология для сокращения количества необоснованных шоков. Алгоритмы дифференциации ФЖ / ЖТ / НЖТ. Алгоритм для распознавания гиперчувствительности Т-волны. Алгоритм для распознавания электромагнитного шума на электродах. Алгоритм для подачи тревожного сигнала при повреждении электрода. Алгоритм для предотвращения нанесения шока при неустойчивых ЖТ 2 Дефибрилляционный электрод: МРТ совместимый, коннектор DF-4, фиксация – активная; Материал изоляции Силикон; наличие стероида, длина электрода 62 см, максимальный диаметр электрода 8.6 Fr, МРТ совместимость – 1,5 Т и 3 Т, без зон ограничения сканирования (включая область сердца), без ограничения по росту пациента, без ограничения по продолжительности процедуры МРТ сканирования, при условии имплантации с МРТ-совместимыми устройствами, а также соблюдении требуемых производителем условий проведения исследования; 3 Электрод квадриполярный для стимуляции левого желудочка: 4-х полюсный, наличие стероида на всех 4-х полюсах, длина: 78 см; наличие минимального расстояния между полюсами не более 1.3 мм, наличие миниумум 16-ти векторов стимуляции, минимум 3 формы электрода для различных анатомии 4 Электрод: МРТ совместимый,коннектор IS-1 Вi; фиксация – активная; Материал изоляционного слоя - силикон; длина 52 см, МРТ совместимость – 1,5 Т и 3 Т, без зон ограничения сканирования (включая область сердца), без ограничения по росту пациента, без ограничения по продолжительности процедуры МРТ сканирования, при условии имплантации с МРТ-совместимыми устройствами, а также соблюдении требуемых производителем условий проведения исследования; 5 Чрескожный разрывной интродьюсер 3 шт. с боковым портом и гемостатическим клапаном, размеры 7,8, 9, 10 Fr 6 Доставляющая система из 2-х катеторов с интегрированными гемостатическими клапанами. В комплекте проводник - длина 120 см, диаметр 0.09 см; управляемый катетер - длина 45 см, внутренний диаметр 7.2 Fr, наружный диаметр 9.9 Fr; дилататор - длина 60 см, наружный диаметр 7.0 Fr; нож для разрезания интродьюсера размер от 6 Fr; игла размер 1.2 мм, шприц 12 мл. 7 Катетер-баллон для венографии: наружный диаметр 6 Fr; рекомендуемый размер проводника 7.0 Fr; баллон - диаметр 10 мм, длина - 80 см; шприц 12.5 мл. | комплект | 3600000 | 3 | 3 | 10800000 | 10800000
19 | Устройство для ресинхронизирующей сердечной терапии | Стерильное имплантируемое работающее от батареи изделие, состоящее из герметично запечатанного задающего ритм импульсного генератора и встроенного дефибрилляционного импульсного генератора с проводами в правом желудочке, коронарной вене над левым желудочком и - часто - в правом предсердии (трехкамерный кардиовертер-дефибриллятор). Помимо выполнения традиционных функций электрокардиостимулятора и дефибриллятора, изделие также предназначено для использования в сердечной ресинхронизирующей терапии (СРТ) путем бивентрикулярной электростимуляции для синхронизации сокращений правого и левого желудочков с целью более эффективного прокачивания крови для лечения симптомов сердечной недостаточности (например, одышки, быстрой утомляемости) и серьезных нарушений сердечного ритма [СРТ-дефибриллятор (СРТ-Д)]. Конструкция изделия позволяет проводить МРТ исследования безопасно для пациента. Материал корпуса: Титан; Тип коннекторной части для подсоединения ПЖ электрода: DF-4; Тип коннекторной части для подсоединения ЛЖ электрода: IS-4; Тип коннекторной части для подсоединения предсердного электрода: IS-1; Масса, г: Не более 80; Габариты (ДхВхШ), мм: Не более 75х41х14; Объём, см3: Не более 38; Максимальная доставляемая энергия шока, Дж: не менее 40; Номинальный срок службы, лет: Не менее 7,4; МРТ-совместимость: 1,5 T; SAR 2 W/kg; Поддерживаемые режимы антибрадиаритмической стимуляции: Выкл; DDD(R); DDT(R); DDI(R); VVT(R); VVI(R); AAI(R): Критерии дифференциальной диагностики желудочковых и наджелудочковых тахикардий: Наличие; Функция анализа морфологии QRS комплекса: Наличие; Автоматическое выполнение устройством дифференциальной диагностики собственных сердечных сокращений от шума по правожелудочковому электроду: Наличие; Программирование времени продолжительности выполнения лечебных терапий для осуществления принудительного прекращения тахиаритмий высокоэнергетическим разрядом: Наличие; Алгоритмы АТС терапии : Наличие; Функция проведения терапии антитахикардической стимуляцией во время заряда конденсаторов: Наличие; Программный выбор вектора дефибрилляции: Наличие; Выбор параметров антибрадикардитической стимуляции после шокового разряда, отличных от основных запрограммированных пациенту характеристик антибрадикардитической стимуляции: Наличие; Беспроводной опрос устройства: Наличие; Возможность автоматического сохранения статистической информации в памяти ИКД и ее получения посредством телеметрии с отображением в виде числовых, графических символов информации: Наличие; Возможность графического представления информации за длительный период наблюдения сроком до 6-12 месяцев и более: Наличие; Возможность предоставления устройством оповещений, автоматически формулируемых системой по результатам выполненного анализа состояния системы стимуляции и накопленной клинической информации, с выдачей комментариев и предложений: Наличие; Возможность сохранения в памяти устройства ВСЭГ, мин: не менее 45; Специальное защитное покрытие корпуса : Наличие; Алгоритм определения чрезмерных токов в векторах шока: Наличие; Алгоритм автоматической подстройки чувствительности по предсердному и желудочковому каналам: Наличие; Возможность программирования параметров (формы) импульса шока: Tilt; fixed pulse width; Алгоритм оптимизации атриовентрикулярной и межжелудочковой задержек: Наличие: Алгоритм для облегчения симптомов у пациентов с пароксизмами предсердных тахикардий: Наличие; Конфигурация бивентрикулярной стимуляции: ЛЖ1-ЛЖ2, ЛЖ1-ЛЖ4, ЛЖ1-ПЖ спираль, ЛЖ2-ЛЖ4, ЛЖ2-ПЖ спираль, ЛЖ3-ЛЖ2, ЛЖ3-ЛЖ4, ЛЖ3-ПЖ спираль, ЛЖ4-ЛЖ2, ЛЖ4-ПЖ спираль; Конфигурация межжелудочковой задержки ЛЖ-ПЖ, ПЖ-ЛЖ, Одновременно Межжелудочковая задержка: ПЖ-ЛЖ 10-80 мс, ЛЖ-ПЖ 15-80 мс Алгоритм отрицательного AV гистерезиса с поиском: Выкл., от -10 до -120 мс Алгоритм автоматического контроля захвата по предсердиям: Наличие Алгоритм автоматического контроля захвата по ПЖ: Наличие Алгоритм в ыявления декомпенсации сердечной недостаточности на основе внутригрудной импедансометрии: Наличие: Мониторинг сегмента ST: Наличие. Алгоритм автоматического контроля захвата по ЛЖ: Наличие Длина: не более 58/65/100 см; наружный диаметр: не более 6 Fr; коннектор IS-1 биполярный: наличие; фиксация: активная; материал проксимального и дистального полюсов: платиново-иридиевый сплав, покрытие нитридом титана с фрактальной поверхностью; материал изоляции: полиуретан-силикон с гидрофильным покрытием; межэлектродное расстояние: не более 10 мм; стероидное покрытие: наличие; менее 1 мг дексаметазона. Разрывной интродьюсер: Рабочая длина интродьюсера: не более 14 см\не более 23 см; Диаметр проводника для совместного использования: не более 0,038 дюйма; Диаметр системы интродьюсера 7-16 Fr; Эндокардиальный дефибриллирующий электрод с активной фиксацией: Длина: Не более 52/58/65см; Наружный диаметр: Не более 7 Fr; Коннектор DF4: Наличие; Фиксация: Активная; Материал рентгеноконтрастного кончика электрода: Платиново-иридиевый сплав; Материал изоляции: Полиуретан-силикон с гидрофильным покрытием; Стероидное покрытие: Наличие; Количество дефибриллирующих спиралей: Не менее 2; Межэлектродное расстояние: Кончик – RV спираль; Кончик – SVC спираль; Не более 11 мм; Не более 170/210 мм; Площадь поверхности дефибриллирующей спирали: RV Не менее 367 мм2; SVC Не менее 588 мм2 Левожелудочковый квадриполярный электрод: Стерильный имплантируемый гибкий провод с электродом, изолированный непроводящим материалом, за исключением окончаний, который служит в качестве электрического проводника для передачи задающих ритм импульсов от имплантируемого импульсного генератора для сердечной ресинхронизирующей терапии в левый желудочек сердца. Он также может передавать электрический отклик от сердца обратно в электрокардиостимулятор; он не предназначен для проведения дефибрилляционных импульсов. Конец электрода вводят в сердечную вену трансвенозным доступом через коронарный синус. Провод обычно пропитывается стероидом (например, дексаметазоном), впоследствии вещество выделяется в ткани для уменьшения воспаления Наличие Тип (вид) электрода по месту камеры имплантации: Левый желудочек; Длина, см: Не более 75/86/92 см; МРТ-совместимость: Наличие ; Тип коннектора для подключения к устройству СРТ: IS-4; Тип (вид) электрода по месту имплантации: транс венозный; Материал изоляции: Полиуретан-силикон с гидрофильным покрытием; Диаметр тела электрода, мм (Fr): Не более 1,6 (4,7); Диаметр листального кончика электрода, мм (Fr): Не более 1,3 (4,0); Межэлектродные расстояния: дистальный – первый средний: Не менее 20 мм; дистальный – второй средний: Не менее 30 мм; дистальный – проксимальный: Не более 47 мм.Система доставки левожелудочкового электрода: Длина системы доставки: Не более 50,7 см; Рабочая длина системы доставки: Не более 47 см; Кривизна: 115/135/145 град; Прямая, универсальная, широкая, правая Диаметр системы доставки: Внутренний 7 Fr; Внешний 9 Fr. Комплект поставки: Устройство для ресинхронизирующей терапии – 1; Эндокардиальный желудочковый биполярный электрод с активной фиксацией – 1; Эндокардиальный дефибриллирующий электрод с активной фиксацией – 1; Разрывной интродьюсер – 2; Система доставки левожелудочкового электрода – 1; Левожелудочковый квадриполярный электрод – 1. | комплект | 3600000 | 2 | 2 | 7200000 | 7200000
20 | Электрокардиостимулятор одно-/двухкамерный в комплекте с принадлежностями и без них (двухкамерный) | Размеры 46х50х6 мм, вес 19 г, объём -10,4 см3 Тип коннектора электрода IS-1, тип телеметрии - индукционный. Срок службы - 9,7 лет при следующих параметрах: A,V = 2,5 V @ 0,4 ms: 500 ohms: 100% DDD pacing @ 60 bpm: AutoCapture™ Pacing System OFF: SEGMs ON. Совместим с внешним устройством удалённого мониторинга Merlin@Home. Частоты и задержки. Рефрактерность предсердной навязки (мс): 190-400 с шагом 30: 440: 470.Рефрактерность предсердного сенсинга (мс): 93: 125: 157: 190-400 с шагом 30: 440: 470.Атриовентрикулярная задержка навязки (мс): 25: 30-200 с шагом 10: 225-с шагом 25: 350. Базовый ритм (мин-1) 30-130 с шагом 5: 140-170 с шагом 10.Защитный интервал ЭМИ/ЭМП (мс) 163.Частота гистерезиса (мин-1): Выключен: 30-150 с шагом 5.Поисковый интервал (мин): Выключен: 1: 5: 10: 15: 30.Подсчёт циклов: 1-16 с шагом 1.Частота интервенции (мин-1): Выключен: Такая же как и базовый ритм: 80-120 с шагом 10: Собственное проведение +0:Собственное проведение +10: Собственное проведение +20: Собственное проведение +30. Продолжительность интервенции (мин): 1-10 с 1 минутными интервалами. Время восстановления: Быстрый: Средний: Медленный: Очень медленный. Максимальная отслеживаемая частота (мин-1): 90-130 с шагом 5: 140-210 с шагом 10. Режим AOO(R): AAI(R): AAT(R): VOO(R): VVI(R): VVT(R): VDD(R): DOO(R): DVI(R): DDI(R): DDD(R): Выключен. Предсердная Рефрактерность в период пост стимуляции (мс): 60-200 с шагом 10: 225: 250. PVARP (мс): 125-500 с шагом 25. Атриовентрикулярная задержка (мс): 25: 30-200 с шагом 10: 225-325 с шагом 25.Частота во время отдыха (мин-1): Выключено: 30-150 с шагом 5. Частото-адаптивная Атриовентрикулярная задержка: Выключено: Низкая: Средняя: Высокая. Частото-адаптивный PVARP/VREF Выключен: Низкий: Средний: Высокий. Кратчайшая Атриовентрикулярная задержка (мс): 25-50 с шагом 5: 60-120 с шагом 10.Кратчайший PVARP/VREF (мс): 125-475 с шагом 25. Желудочковая рефрактерность (мс): Авто, 12-52 с шагом 4. Желудочковая стимуляция и сенсинг (Фиксированная) (мс): 125: 160-400 с шагом 30: 440: 470: 500. Вывод и сенсинг. Алгоритм автоматического подтверждения захвата миокарда предсердия: Выключен: Включён: Мониторирование. Конфигурация ведущего импульса - биполярная, конфигурация запасного импульса - биполярная, амплитуда запасного импульса - 5В. Поисковый интервал - 8:24 часа. Амплитуда предсердного или желудочкового импульса - 0,25 -4В с шагом 0,25: 4,5-7,5 с шагом 0,5. Длительность желудочкового или предсердного импульса (мс) - 0,05: 0,1-1,5 с шагом 0,1. Конфигурация желудочкового или предсердного импульса - униполярная (концевой электрод-корпус): Биполярная (концевой электрод - кольцевой электрод). Конфигурация желудочкового или предсердного сенсинга - униполярная (концевой электрод-корпус): Униполярная (кольцевой электрод-корпус) Биполярная (концевой электрод - кольцевой электрод). Чувствительность предсердного канала (мВ) - 0,1-0,4 с шагом 0,1: 0,5: 0,75-2,0 с шагом 0,25: 2,5-4,0 с шагом 0,5: 5,0: Чувствительность желудочкового канала (мВ) - 0,5-5,0 с шагом 0,5: 6-10 с шагом 1,0: 12,5: Алгоритм автоматического захвата миокарда желудочка. Включён, выключен. Конфигурация импульса -униполярная, биполярная. Конфигурация запасного импульса - униполярная, биполярная. Амплитуда запасного импульса - 5В. Поисковый интервал - 8:24 часа. Автозахват. Атриовентрикулярная задержка (мс): 50/25: 100/70: 120/100. Чувствительность по предсердному каналу (мВ): 0,1-0,46 с шагом 0,1: 0,5: 0,75-2,0 с шагом 0,25: 2,5-4,0 с шагом 0,5: 5,0.Чувствительность по желудочковому каналу (мВ): 0,5-5,0 с шагом 0,5: 6-10 с шагом 1,0: 12,5. Алгоритм автоматической подстройки при предсердных и желудочковых изменениях - включён, выключен. Максимальная чувствительность по предсердному каналу(мВ): 0,2-1,0 с шагом 0,1 Максимальная чувствительность по желудочковому каналу(мВ): 0,2-2,0 с шагом 0,1. Старт порога чувствительности - (Предсердный и желудочковый пост-сенсинг) 50: 62,5: 75: 100% (Предсердная Пост-навязка) 0,2-3,0 с шагом 0,1 мВ ( Желудочковая пост-навязка): Авто: 0,2-3,0 с шагом 0,1 мВ. Задержка затухания (мс) - (Предсердный и желудочковый пост-сенсинг) 0: 30: 60: 95: 125: 160: 190: 220 (Предсердная Пост-навязка) 0: 30: 60: 95: 125: 160: 190: 220 ( Желудочковая пост-навязка) Авто: 0: 30: 60: 95: 125: 160: 190: 220. Максимальная частота сенсора (мин-1): 80-150 с шагом 5: 160-180 шагом 10: Время отклика: Очень быстрый: Быстрый: Средний: Медленный: Время восстановления Быстрое: Среднее: Медленное: Очень медленное: Режим сенсора: Включён: Выключен: Пассивный: Активатор частотной адаптации: Авто (-1): Авто (+0): Авто (+1): Авто (+2): Авто (+3): 1-16 с шагом 1: Порог активатора частотной адаптации: Авто (-0,5): авто (+0,0): Авто (+0,5): Авто (+1,0): Авто (+1,5): Авто (+2,0): 1-7 с шагом 0,5. Алгоритм подавления предсердных аритмий - Выключен, включён, только при предсердной имплантации. Нижний добавочный ритм (мин-1) - 10. Верхний добавочный ритм (мин-1) - 5. Количество циклов навязки при подавлении: 15-40 с шагом 5. Восстановление частоты (мс) 8:12. Максимальная частота подавления (мин-1): 80-150 с шагом 5: 160-180 с шагом 10: Детекция предсердной тахикардии (мин-1) 110-200 с шагом 10: 225-300 с шагом 25. Режим автоматического переключения AMS: Выключен: DDD(R) в DDI(R): DDD(R) в DDT(R): DDD(R) в VVI(R): DDD(R) в VVT(R): VDD(R) в VVI(R): VDD(R) в VVT(R). AMS базовый ритм (мин-1): 40-170 с шагом 5. Сохраняемые в память устройства ЭГМ: Опции приоритета Выключены: Низкий приоритет: Высокий приоритет: Каналы 1: 2: 3: Триггеры:: Реакция на магнит: Выключена: Низкий: Высокий: Продвинутый гистерезис Выключена: Низкий: Высокий: Реверс шумов Выключен: Низкий: Высокий: Высокое ЧСС желудочка также может быть высоким ЧСС предсердия, в зависимости от установленных параметров. AMS вход /AMS выход/ Выключен: Низкий: Высокий. ТП/ФП детекция Выключен: Низкий: Высокий. Тахиритм предсердий Выключено: Низкий: Высокий. Ритм (мин-1) 125-300 с шагом 25. Количество последовательных циклов 2: 3: 4: 5: 10: 15: 20. Тахиритм желудочков Выключен: Низкий: Высокий. Ритм (мин-1) 125-300 с шагом 25. Количество последовательных циклов 2: 3: 4: 5: 10: 15: 20. PMT терминация: Выключен: Низкий: Высокий. Последовательные экстрасистолы: Выключен: Низкий: Высокий. Количество последовательных экстрасистол: 2: 3: 4: 5. Реверс ЭМИ и ЭМТ: Выключен: Низкий: Высокий. Прочее. Диагностика электродов: Включена: Автопереключение полярности: В низкий импеданс (Ω) 100-500 с шагом 25: В высокий импеданс (Ω) 750-2500 с шагом 250: 3000: Предсердные настройки при соответствующей локализации электрода: Тип электрода Неизвестный: Униполярный: Биполярный: Ответная реакция на магнит Выключена: Проверка батареи: Наличие NIPS, Параметры NIPS: Камера стимуляции - ПЖ либо ПП. Интервал схождения (мс) 100-800 с шагом 10: S1 подсчёт 2-25 с шагом 1: S1: S2: S3 и S4 цикл (мс) Выключен: 100-800 с шагом 10 (Фиксированный или адаптивный): Ритм поддержки желудочка (мин-1): Выключен: 30-95 с шагом 5. Задержка восстановления синусового узла (с) 1: 2: 3: 4: 5. PMT режим Выключен: Пассивный: Предсердная стимуляция. PMT режим ритм детекции: (мин-1) 90-180 с шагом 5. Ответ на экстрасистолу: Выключен: Предсердная контр-стимуляция. Собственное проведение. Алгоритм поощрения собственного внутрисердечного проведения (мс): Выключен, 50-150 с шагом 25: 160-200 с шагом 10. Интервал поиска 30 с.: 1: 3: 5: 10: 30 мин. Количество циклов поиска 1: 2: 3. Алгоритм ожидания желудочковой безопасностиy Выключен: Включён. Сохранение диагностики: ТП/ФП диагностика, Физическая нагрузка: Импеданс: R (или P) волна: Ж (или П) порог. Параметры режима МРТ: AOO: VOO: DOO: Выключен: МРТ базовый ритм 30-120 (мин-1) с шагом 5: МРТ конфигурация предсердного импульса: Биполярная: МРТ задержка атриовентрикулярного импульса – 25 мс: 30-120 мс с шагом 10: МРТ амплитуда предсердного импульса 5,0В: 7,5В: МРТ длина предсердного импульса 1,0 мс: МРТ конфигурация ПЖ импульса: Биполярная: МРТ амплитуда ПЖ импульса 5,0В: 7,5В: МРТ длина ПЖ импульса 1,0 мс. МРТ ограничения зависят от типа электрода, его модели и длины. Общие МРТ ограничения - сила магнитного поля до 1.5 Тесла, поглощаемая мощность до 2 Ватт на кг при соблюдении зон исключения изоцентра сканирования на уровне ниже L4 либо 10 см выше С1. Комплект включает: ЭКС двухкамерный 1 шт, биполярный электрод 2 шт. Интродьюсер 7F/9F 2 шт.Размеры 46х50х6 мм, вес 19 г, объём -10,4 см3 Тип коннектора электрода IS-1, тип телеметрии - индукционный. Срок службы - 9,7 лет при следующих параметрах: A,V = 2,5 V @ 0,4 ms: 500 ohms: 100% DDD pacing @ 60 bpm: AutoCapture™ Pacing System OFF: SEGMs ON. Совместим с внешним устройством удалённого мониторинга Merlin@Home. Частоты и задержки. Рефрактерность предсердной навязки (мс): 190-400 с шагом 30: 440: 470.Рефрактерность предсердного сенсинга (мс): 93: 125: 157: 190-400 с шагом 30: 440: 470.Атриовентрикулярная задержка навязки (мс): 25: 30-200 с шагом 10: 225-с шагом 25: 350. Базовый ритм (мин-1) 30-130 с шагом 5: 140-170 с шагом 10.Защитный интервал ЭМИ/ЭМП (мс) 163.Частота гистерезиса (мин-1): Выключен: 30-150 с шагом 5.Поисковый интервал (мин): Выключен: 1: 5: 10: 15: 30.Подсчёт циклов: 1-16 с шагом 1.Частота интервенции (мин-1): Выключен: Такая же как и базовый ритм: 80-120 с шагом 10: Собственное проведение +0:Собственное проведение +10: Собственное проведение +20: Собственное проведение +30. Продолжительность интервенции (мин): 1-10 с 1 минутными интервалами. Время восстановления: Быстрый: Средний: Медленный: Очень медленный. Максимальная отслеживаемая частота (мин-1): 90-130 с шагом 5: 140-210 с шагом 10. Режим AOO(R): AAI(R): AAT(R): VOO(R): VVI(R): VVT(R): VDD(R): DOO(R): DVI(R): DDI(R): DDD(R): Выключен. Предсердная Рефрактерность в период пост стимуляции (мс): 60-200 с шагом 10: 225: 250. PVARP (мс): 125-500 с шагом 25. Атриовентрикулярная задержка (мс): 25: 30-200 с шагом 10: 225-325 с шагом 25.Частота во время отдыха (мин-1): Выключено: 30-150 с шагом 5. Частото-адаптивная Атриовентрикулярная задержка: Выключено: Низкая: Средняя: Высокая. Частото-адаптивный PVARP/VREF Выключен: Низкий: Средний: Высокий. Кратчайшая Атриовентрикулярная задержка (мс): 25-50 с шагом 5: 60-120 с шагом 10.Кратчайший PVARP/VREF (мс): 125-475 с шагом 25. Желудочковая рефрактерность (мс): Авто, 12-52 с шагом 4. Желудочковая стимуляция и сенсинг (Фиксированная) (мс): 125: 160-400 с шагом 30: 440: 470: 500. Вывод и сенсинг. Алгоритм автоматического подтверждения захвата миокарда предсердия: Выключен: Включён: Мониторирование. Конфигурация ведущего импульса - биполярная, конфигурация запасного импульса - биполярная, амплитуда запасного импульса - 5В. Поисковый интервал - 8:24 часа. Амплитуда предсердного или желудочкового импульса - 0,25 -4В с шагом 0,25: 4,5-7,5 с шагом 0,5. Длительность желудочкового или предсердного импульса (мс) - 0,05: 0,1-1,5 с шагом 0,1. Конфигурация желудочкового или предсердного импульса - униполярная (концевой электрод-корпус): Биполярная (концевой электрод - кольцевой электрод). Конфигурация желудочкового или предсердного сенсинга - униполярная (концевой электрод-корпус): Униполярная (кольцевой электрод-корпус) Биполярная (концевой электрод - кольцевой электрод). Чувствительность предсердного канала (мВ) - 0,1-0,4 с шагом 0,1: 0,5: 0,75-2,0 с шагом 0,25: 2,5-4,0 с шагом 0,5: 5,0: Чувствительность желудочкового канала (мВ) - 0,5-5,0 с шагом 0,5: 6-10 с шагом 1,0: 12,5: Алгоритм автоматического захвата миокарда желудочка. Включён, выключен. Конфигурация импульса -униполярная, биполярная. Конфигурация запасного импульса - униполярная, биполярная. Амплитуда запасного импульса - 5В. Поисковый интервал - 8:24 часа. Автозахват. Атриовентрикулярная задержка (мс): 50/25: 100/70: 120/100. Чувствительность по предсердному каналу (мВ): 0,1-0,46 с шагом 0,1: 0,5: 0,75-2,0 с шагом 0,25: 2,5-4,0 с шагом 0,5: 5,0.Чувствительность по желудочковому каналу (мВ): 0,5-5,0 с шагом 0,5: 6-10 с шагом 1,0: 12,5. Алгоритм автоматической подстройки при предсердных и желудочковых изменениях - включён, выключен. Максимальная чувствительность по предсердному каналу(мВ): 0,2-1,0 с шагом 0,1 Максимальная чувствительность по желудочковому каналу(мВ): 0,2-2,0 с шагом 0,1. Старт порога чувствительности - (Предсердный и желудочковый пост-сенсинг) 50: 62,5: 75: 100% (Предсердная Пост-навязка) 0,2-3,0 с шагом 0,1 мВ ( Желудочковая пост-навязка): Авто: 0,2-3,0 с шагом 0,1 мВ. Задержка затухания (мс) - (Предсердный и желудочковый пост-сенсинг) 0: 30: 60: 95: 125: 160: 190: 220 (Предсердная Пост-навязка) 0: 30: 60: 95: 125: 160: 190: 220 ( Желудочковая пост-навязка) Авто: 0: 30: 60: 95: 125: 160: 190: 220. Максимальная частота сенсора (мин-1): 80-150 с шагом 5: 160-180 шагом 10: Время отклика: Очень быстрый: Быстрый: Средний: Медленный: Время восстановления Быстрое: Среднее: Медленное: Очень медленное: Режим сенсора: Включён: Выключен: Пассивный: Активатор частотной адаптации: Авто (-1): Авто (+0): Авто (+1): Авто (+2): Авто (+3): 1-16 с шагом 1: Порог активатора частотной адаптации: Авто (-0,5): авто (+0,0): Авто (+0,5): Авто (+1,0): Авто (+1,5): Авто (+2,0): 1-7 с шагом 0,5. Алгоритм подавления предсердных аритмий - Выключен, включён, только при предсердной имплантации. Нижний добавочный ритм (мин-1) - 10. Верхний добавочный ритм (мин-1) - 5. Количество циклов навязки при подавлении: 15-40 с шагом 5. Восстановление частоты (мс) 8:12. Максимальная частота подавления (мин-1): 80-150 с шагом 5: 160-180 с шагом 10: Детекция предсердной тахикардии (мин-1) 110-200 с шагом 10: 225-300 с шагом 25. Режим автоматического переключения AMS: Выключен: DDD(R) в DDI(R): DDD(R) в DDT(R): DDD(R) в VVI(R): DDD(R) в VVT(R): VDD(R) в VVI(R): VDD(R) в VVT(R). AMS базовый ритм (мин-1): 40-170 с шагом 5. Сохраняемые в память устройства ЭГМ: Опции приоритета Выключены: Низкий приоритет: Высокий приоритет: Каналы 1: 2: 3: Триггеры:: Реакция на магнит: Выключена: Низкий: Высокий: Продвинутый гистерезис Выключена: Низкий: Высокий: Реверс шумов Выключен: Низкий: Высокий: Высокое ЧСС желудочка также может быть высоким ЧСС предсердия, в зависимости от установленных параметров. AMS вход /AMS выход/ Выключен: Низкий: Высокий. ТП/ФП детекция Выключен: Низкий: Высокий. Тахиритм предсердий Выключено: Низкий: Высокий. Ритм (мин-1) 125-300 с шагом 25. Количество последовательных циклов 2: 3: 4: 5: 10: 15: 20. Тахиритм желудочков Выключен: Низкий: Высокий. Ритм (мин-1) 125-300 с шагом 25. Количество последовательных циклов 2: 3: 4: 5: 10: 15: 20. PMT терминация: Выключен: Низкий: Высокий. Последовательные экстрасистолы: Выключен: Низкий: Высокий. Количество последовательных экстрасистол: 2: 3: 4: 5. Реверс ЭМИ и ЭМТ: Выключен: Низкий: Высокий. Прочее. Диагностика электродов: Включена: Автопереключение полярности: В низкий импеданс (Ω) 100-500 с шагом 25: В высокий импеданс (Ω) 750-2500 с шагом 250: 3000: Предсердные настройки при соответствующей локализации электрода: Тип электрода Неизвестный: Униполярный: Биполярный: Ответная реакция на магнит Выключена: Проверка батареи: Наличие NIPS, Параметры NIPS: Камера стимуляции - ПЖ либо ПП. Интервал схождения (мс) 100-800 с шагом 10: S1 подсчёт 2-25 с шагом 1: S1: S2: S3 и S4 цикл (мс) Выключен: 100-800 с шагом 10 (Фиксированный или адаптивный): Ритм поддержки желудочка (мин-1): Выключен: 30-95 с шагом 5. Задержка восстановления синусового узла (с) 1: 2: 3: 4: 5. PMT режим Выключен: Пассивный: Предсердная стимуляция. PMT режим ритм детекции: (мин-1) 90-180 с шагом 5. Ответ на экстрасистолу: Выключен: Предсердная контр-стимуляция. Собственное проведение. Алгоритм поощрения собственного внутрисердечного проведения (мс): Выключен, 50-150 с шагом 25: 160-200 с шагом 10. Интервал поиска 30 с.: 1: 3: 5: 10: 30 мин. Количество циклов поиска 1: 2: 3. Алгоритм ожидания желудочковой безопасностиy Выключен: Включён. Сохранение диагностики: ТП/ФП диагностика, Физическая нагрузка: Импеданс: R (или P) волна: Ж (или П) порог. Параметры режима МРТ: AOO: VOO: DOO: Выключен: МРТ базовый ритм 30-120 (мин-1) с шагом 5: МРТ конфигурация предсердного импульса: Биполярная: МРТ задержка атриовентрикулярного импульса – 25 мс: 30-120 мс с шагом 10: МРТ амплитуда предсердного импульса 5,0В: 7,5В: МРТ длина предсердного импульса 1,0 мс: МРТ конфигурация ПЖ импульса: Биполярная: МРТ амплитуда ПЖ импульса 5,0В: 7,5В: МРТ длина ПЖ импульса 1,0 мс. МРТ ограничения зависят от типа электрода, его модели и длины. Общие МРТ ограничения - сила магнитного поля до 1.5 Тесла, поглощаемая мощность до 2 Ватт на кг при соблюдении зон исключения изоцентра сканирования на уровне ниже L4 либо 10 см выше С1. Комплект включает: ЭКС двухкамерный 1 шт, биполярный электрод 2 шт. Интродьюсер 7F/9F 2 шт. | комплект | 719000 | 11 | 11 | 7909000 | 7909000
21 | Гибкое/ жесткое кольцо для аннулопластики | Гибкое кольцо создано для поддержания размера фиброзного кольца митрального и трикуспидального клапана. Передняя и задняя поддержка обеспечивают физиологическое движение фиброзного кольца во время сердечного цикла. Гибкий дизайн облегчает работу сердца, обеспечивая оптимальную гемодинамику. подходит для имплантации во время полной стернотомии, мини стернотомиии и при роботизированном вмешательстве. 27, 29, 31,33, | штука | 307000 | 17 | 17 | 5219000 | 5219000
22 | Датчики потока к аппарату Medistim | Назначение: измерение транзитного времени потока. Объективный и мгновенный подсчет объема: Диастолическое наполнение сердца (DF), Индекс пульсации (PI) и Средний поток (MeanFlow). Датчики QuickFit используют после завершения аорто-коронарного шунтирования, для оценки состоятельности и измерения функции графта.Каждый датчик откалиброван предприятием изготовителем и настройки калибровки хранятся в ПЗУ, установленном в разъеме датчика.Датчики QuickFit изготовлены из жаростойкого материала, что означает, что датчик может быть очищен в автоматических моечных машинах. Датчики пригодны для ре-стерилизации паром при температуре 134° (“прион цикл”) не более 30 раз. Автоклавируемые датчики дифференцируются наличием ручки голубого цвета. Цветное кольцо на ручке датчика указывает на размер датчика: *1,5 мм (Голубой). *2 мм (Красный). *3 мм (Синий). *4 мм (Зеленый). *5 мм (Желтый). Защелкивающийся механизм датчика позволяет предотвратить высвобождение сосуда во время измерения. | штука | 1933000 | 3 | 3 | 5799000 | 5799000
23 | Катетер для внутрисердечной криоабляции, с диаметром баллона (мм) 28 для «Многоканальный генератор для РЧ абляции GENius с принадлежностями» | Управляемый проводимый по проводнику баллонный катетер для внутрисердечной криоаблации разработан для изоляции легочных вен. Диаметр раздутого баллона 23 мм. Размер катетера - внешний диаметр 10.5 Fr Общая длина 140 см. Рабочая длина 95±2 см. Длина дистального кончика 10 мм. Рекомендуемый интродьюсер: управляемый интродьюсер 12 Fr. Совместимый проводник 0.032- 0.035". Управляемость: Изгиб в двух направлениях 45º. Материал: Кончик и катетер - Биосовместимый сополимер (Пебакс) в сочетании с сульфатом бария (BaSO4). Внешний баллон - Полиуретан | штука | 1381000 | 5 | 5 | 6905000 | 6905000
24 | Стабилизатор миокарда имеет низкопрофильный съемный блок присосок с 3-мя браншами малого размера | Стабилизатор миокарда имеет следующие особенности: Низкопрофильный блок присосок. Блок присосок с 3-мя браншами малого размера, разработанный специально для минимально инвазивной хирургии. Гибкие бранши обеспечивают удобство работы из малого разреза. Съемный блок присосок с удобной системой фиксации облегчает введение рабочей шахты и присоединяется через небольшой разрез. Шарнирное соединение увеличивает гибкость и объем движений блока присосок.Гибкий манипулятор облегчает расположение стабилизатора. | штука | 580000 | 14 | 14 | 8120000 | 8120000
25 | Аспирационный катетер. Размер 6F | Аспирационный катетер. Размер катетера 6F. Внешний диаметр проксимальной части - 0,0825”, дистальной части - 0,0815”. Внутренний диаметр - 0,070”. Прямой кончик. Длина проксимальной части - 106 или 112см, дистальной гибкой части - 19 см. Общая длина - 125см или 131см. | штука | 750000 | 6 | 6 | 4500000 | 4500000
26 | Имплантируемая терапевтическая система стимуляции блуждающего нерва | Терапевтическая система стимуляции блуждающего нерва с принадлежностями: - Генератор VNS Therapy – 1 шт.: - Электрод VNS Therapy – 1 шт.: - Магнит пациента,контрольный – 1 шт.: - Туннелизатор VNS Therapy – 1 шт. | комплект | 5900000 | 3 | 3 | 17700000 | 17700000
27 | Индивидуальный процедурный комплект СРТ с принадлежностями для нейроинтервенции | 1 Покрытие - стерильные, неопудренные, для рук № 8. 4 Покрытие - стерильные, неопудренные, для рук № 7.5. 2 Зажим - Полипропиленовый медицинский зажим, предназначенный для использования во время захвата губки при осуществлении антисептических процедур. Ширина наконечника составляет 11.4 мм, Длина - 18.6мм. Размер от соединительной части до дистального конца - 67.5мм. Ширина части захвата пальцем составляет 74 мм, общая длина устройства 184.8мм. Открывающий вектор в части захвата пальца в закрытом положении составляет 23 градуса. Цвет продукта синий! Закруглённый наконечник. 1 Скальпель - ручка скальпеля: Изготовлена из ABS материала, общая длина - 121.2мм. Ручка скальпеля должна иметь очертание захвата для пальца, чтобы обеспечить лучшую управляемость и манипуляции. Цвет скальпеля синий. Общая длина рукоятки и захвата для пальца должна составлять 31.5мм в длину. Угол полосы захвата пальцем составляет 30 градусов. Лезвие: изготовлено из нержавеющей стали с допустимой твердостью 725 HV-HV 849, толщина 0.39мм. Пластиковый кожух скальпеля изготовлен из полиэтилена низкой плотности LD400. Скальпель №11. 1 Краник трехходовой - трехходовой краник ротатор задвижка, задвижка высокого давления до 1200 PSI давления может быть применен на устройстве. Корпус сделан из материала LEXAN, ручка сделана из материала ацеталь (Acetal). Вращающийся механизм смазан силиконовой жидностью чтобы избежать укладку. Общая ширина 1,3 общая высота 1,108, общая длина составляет 2,175 . Через диаметр отверстия 1.80mm или 0,071 дюйма. Длина ручки составляет 0,27. Форма корпуса: под ручкой 2-х пальцевой захватный держатель,для обеспечения правильного управления на противоположной стороне рукоятки имеющая всю длину корпуса, помогая профилированного кривизну. Этот пункт используется для обеспечения высокой доставки объема и давления жидкостей, через весь блок с дополнительной опцией с закрытой или полуоткрытой 3-х полосными проходами. 1 Чаша 250 мл - 100% Полипропилен,не содержит диэтилгексилфталат (DEHP free), не содержит латекс (LATEX free), не содержит ПВХ. Общий диаметр 4,034 или 10.2cm, общая высота 2,17 или 5,55cm. Высота верхней границы составляет 0,230 или 0.58cm. Цвет продукта синий. Материал из полипропилена. 1 Чаша 500 мл - 100% Полипропилен,не содержит диэтилгексилфталат (DEHP free), не содержит латекс (LATEX free), не содержит ПВХ. Общий диаметр 4,034 или 10.2cm, общая высота 2,17 или 5,55cm. Высота верхней границы составляет 0,230 или 0.58cm. Цвет продукта синий. Материал из полипропилена. 1 Чаша 100 мл -100% Полипропилен,не содержит диэтилгексилфталат (DEHP free), не содержит латекс (LATEX free), не содержит ПВХ. Общий объем 100 мл. Прозрачная 5 Игла - игла из нержавеющей стали 304, конический концентратор с соединением замка Люэра, изготовленный из полипропилена, цвет - розовый, 18Ga х 1,2 1 Игла пункционная 18 G - диаметр составляет 1,25 мм или 18Gа, длина 2.75 или 6.98мм. Канюля из нержавеющей стали, концентратор: изготовлен из Cyrolite CG-97, прозрачного цвета, квадратной формы с одной стороны, с кончиком для упора большого пальца и треугольной формы с другой стороны. Защитный чколпачок для иглы изготовлен из прозрачного ПЭНП . Скос иглы представлен с помощью электрополированного наконечника. Минимальный внутренний диаметр концентратора составляет 0,0395 . Максимальный диаметр проводника - 0,380 1 Шприц 10 мл - с наконечником типа Люэр Лок. 3 Шприц 3 мл - с наконечником типа Люэр Лок. 1 Шприц 5 мл - с наконечником типа Люэр Лок. 1 Шприц 20 мл - с наконечником типа Люэр Лок. 3 Инфузионная система - не вентилируемая инфузионная система сделан для поставки жидкости с мягкой упаковки, таких как NaCI 09% или складной упаковки, к пациенту.Не вентилируемая инфузионная система не может использоваться со стеклянной банкой. Система сделана из 3-х составляющих: шип (острие), линия и роликовый зажим. Шип является одноходовым шипом со скоростью потока 20 капель примерно на 1 куб. идет встроенный к 60 мм длиной - капающей камере, общая длина шипа с камерой - 129.9 мм. Камера сделана из мягкого ПВХ материвала, не содержит DEHP. Камера имеет встроенный фильтр в 15 микрон, сделан из ABS+нейлон мембраны. Линия (трубка) сделана из ПВХ, не содержит Dehp - B3 NDG материал, с внутренним диаметром 2.9 мм и общим диаметром 4.1 мм. Жесткость материала А-75. Общая длина - 330 см к дистальной части которая имеет Luer Lock коннектор к пациенту. Цвет: прозрачный. Роликовый зажим сделан из полистирола, белого цвета. 4 Полотенце - голубого цвета, сделано из 100% хлопка, размер: 36х32 см. 1 Покрытие: защитное на стол - общий размер скатерти - 100см*137см. Скатерть разделена на 3 части - 2 части - полиэтиленовые, водоотталкивающие, и 1 часть - Ahlstrom, впитывающая воду. Водооталкивающий материал - HuaB Pe 2.23 M, материал, впитывающий воду - AhlStrom 12392/B - с коэффициентом поглощения более чем 300%, часть, впитывающая воду - 180см длиной и 61см в ширину. Скатерть имеет клеевой маркер на нижней стороне. 3 Халат одноразовый - халат должен быть изготовлен из двух типов материала: SMS 45G B .Размеры: По линии горловины - 22см в длину, центр - передняя часть от линии горловины до линии подгибки - 139.5см, общая ширина в развёрнутом виде - 165см, длина от самой высокой точки плеча до низа - 148см, длина рукава до верхней точки плеча - 84см, ширина груди - 70см, длина манжеты - 7см*5см, прорезиненный материал. Размер: XL 2 Покрытие защитное - защитное покрытие должно быть изготовлено из 100см * 102см * 0,05мм PE плёнки. Ширина покрытия составляет 100 см, длина - 102 см. Покрытие обладает 2 положениями - расслабленным и растянутым. Диаметр отверстия в расслабленном состоянии составляет 38-41см в ширину, а диаметр отверстия в растянутом состоянии составляет 100-103см в ширину. Резиновые ленты представлены на отверстии, чтобы обеспечить помощь в прикреплении и расположении покрытия. 1 Простыня одноразовая - простыня ангиографическая с 4-мя отверстиями для радиального доступа. Покрытие должно быть сделано из 4-х материалов: SMS, Medicase S8, Полиэтилен, медицинские клеевые полоски на клейкой части. Medicase S8 материал с адсорбирующим числом выше 400%. Общая длинна простыни 280 х 380 см. Покрытие должно иметь как минимум 2 маркера головной части, напечатанных возле отверстий для пункции. С двух сторон покрытие должно иметь полиэтиленовые края 70х300 см. Полиэтиленовые края не прошиты, а соединены процедурой термического склеивания и сварки, чтобы защитить структуру простыни и обеспечить стабильную прочность частей материала. Длина не оперативного поля с ножной стороны 153х140 см, от головной части 27х140 см, обе не оперативные части сделаны из SMS отталкивающего воду материала. Оперативное поле должно быть изготовлено из Medicase S8 абсорбирующего материала. На оперативном поле имеются 4-ре отверстия с прозрачными клеящимися полосками из медицинского клея, 2 малых отверстия на дополнительном адгезивном поле размером 15х19 см с овальной формы отверстием диаметром 6,2 см. Большие 2 отверстия находятся на дополнительном адгезивном поле 15х19 см с овальными отверстиями размером 13х7 см. 2 малых отверстия должны находится на расстоянии 76 см друг от друга. На левой и правой стороне полиэтиленового края находятся склеенные и запрессованные соединительные полоски общей шириной 10 см от левого и правого краев общей длинной 330 см. Расстояние от верхнего края простыни до центра отверстий 75 см. Все 4-ре отверстия располагаются по одной горизонтальной линии в 75 см от верхнего края. 40 Салфетки 10х10 см - Стерильная марля с жидким абсорбентом впитываемостью выше, чем 550%. Внутренние слои - 1. Без ДЭГФ, 10 * 10 см общий размер 12 слоёв! 10 Салфетки - Хирургические рентгенконтрастные салфетки сделаны из 100% хлопкового волокна степень впитывания меньше чем 10% от плотности ткани. Размеры: 45х45 см салфетки сложены 8 раз для того чтобы создать 4-х слойный впитывающий продукт. В нем есть рентгеноконтрастная полоска синего цвета, каждые 5 губок связаны вместе для легкого подсчета. 1 Лоток - полноценный глубокий лоток голубого цвета, изготовленный из полипропилена. Общая ширина 11 или 27см, длина - 9.72 или 24.68 см, и 2 в высоту. Верхний край кромки - 0.24 в высоту. Метод стерилизации: Этиленоксидом. | штука | 47000 | 130 | 130 | 6110000 | 6110000
28 | Интракраниальный самораскрывающийся потоконаправляющий стент для реконструкции церебральных сосудов | Потоконаправляющий стент для реконструкции церебральных сосудов, для стентирования шейки аневризмы в сосуде. Стент из плетеной нитиноловой проволоки. Технология плетения из 48 нитей, которые формирующих плотную сетку вдоль шейки аневризмы, скользящие ячейки обеспечивающие высокую сосудистую конформабильность. Наличие высокой визуализации во время и после раскрытия стента за счет 10 рентгеноконтрастных платиновых проволочных и 6 рентгеноконтрастных точечных маркеров. Сверхгибкий дистальный рентгеноконтрастный кончик 9 мм.Возможность репозиционирования стента при раскрытии до 90%. наличие конусообразной версии для сосудов, которые имеют разницу между их проксимальными и дистальными диаметрами. Номинальные диаметры стента - 2.25, 2.75, 3.25 мм; длины 10.5 до 3.25 мм в зависимости от диаметра стента. Совместим с микрокатетерми 0,017. | штука | 4250000 | 3 | 3 | 12750000 | 12750000
29 | Комплект для нейростимуляции неперезаряжаемый с электродами для DBS SceneRаy Aaxon ND full kit | Комплект для нейростимуляции головного мозга состоит из имплантируемого неперезаряжаемого нейростимулятора модель 1180 (1 шт) имеет 13 различных, программ независимого стимулирования. Батарея 7200 мАч, Набор имплантируемых электродов различной вариации (2шт) Диаметр электрода 1.27 мм, Длина контакта 1.5 мм 1200-30/ 40: расстояние между контактами 0,5 мм,1210-30 / 40: расстояние между контактами 1,5 мм 1211-40: расстояние между контактами 1,0 мм 1200-30/1210-30: длина 300mm 1200-40/1210-40/1211-40: длина провода 400 мм проксимальная25 мм / дистальная 31 мм, удлинитель электрода код 1340, . Короткий стилет; 4. Ограничитель глубины; 5. Система фиксации электрода Touch-loc: трепанационное кольцо; основной крепеж; фиксатор электрода Touch-loc; трепанационная крышка; держатель фиксатора электрода; держатель шурупов; зажим фиксатора электрода; 6. Крышка электрода; 7. Инструменты для туннелизации: стержень для туннелизации; наконечник для туннелизации; трубка; | комплект | 5180000 | 5 | 5 | 25900000 | 25900000
30 | Мультипрограммируемый нейростимулятор для стимуляции глубоких структур головного мозга | Мультипрограммируемый нейростимулятор в комплекте с: - Программатор пациента (1 шт.): - Набор электрода для глубокой стимуляции мозга DBS (2 шт.): - Комплект удлинителя для стимуляции глубоких структур головного мозга DBS (2 шт.): - Набор принадлежностей для инструмента для туннелирования DBS (1 шт.). | комплект | 5571404 | 3 | 3 | 16714212 | 16714212
31 | Набор для проведения ортопедических (нейрохирургических) процедур с принадлежностями | Простыня с липучкой, 100х100см, материал трехслойный - 4шт..Аспирационная трубка из плотного, ребристого ПВХ, 25Ch/ ID16Ch, соединение F/F, длина 3,5m – 1шт.Карандаш для диатермии: Очиститель наконечников 5х5см– 1штТампоны марлевые, абсорбирующие - 10шт. Защитное покрытие на стол 150х190cм, усиленное, -2шт. Мешок для сбора жидкости 40х35см, - 1шт. Покрытие для стола Майо, Размер 79x145 ± 5 cм, -1шт. Салфетки марлевые, размером 10х10см, - 100шт.Салфетки марлевые, размером 20х30см,– 5шт. Усиленный халат ХL,.- 2шт.Усиленный халат L, -1шт.Скальпель №22, -1шт Скальпель №11, -1шт Перчатки хирургические Biogel модификации, № 8,0– 2параПерчатки хирургические, Biogel модификации № 7,5, – 2 парыПерчатки хирургические Biogel модификации, № 7,0,– 2пара Простыня для операционного поля 100х150см,– 1штПластиковые емкости для жидкости: Лоток, размер 24х31х7см,– 1шт. Простыня для операционного поля 230х300см, отверстие для операционного поля 30х20см,- 1шт. Послеоперационная повязка, размер 9х30см,– 1шт. Послеоперационная повязка, размер 9х15см,– 1шт.Тампоны- размер 12,7мм х 76,2мм, в одном упаковке 10шт ватника -1шт Пластиковые емкости для жидкости: Чаша ёмкостью 250мл, высота - 5 см, диаметр - 9 см– 2шт Пластиковые емкости для жидкости: Чаша ёмкостью 500мл, высота – 7 см, диаметр - 11 см,– 2штШовный материал- Викрил фиолетовый M3-0 (2/0) 75 см. игла колющая MH-1 Plus 31 мм.-5шт Шовный материал-Викрил фиолетовый M4-0 (22) 70 см. игла колющая.-2шт Шовный материал- Викрил фиолетовый M5-0 (17) 75 см. игла колющая MH-1 Plus 31 мм.-3шт Чехол на С-дугу, размерами(см): Ø91х91 см, из прозрачного полиэтилена, циркулярный, на эластичной резинке – 1шт Маркер, стерильный, кожный, фиолетовый -1шт Хирургический воск является нерассасывающимся стерильным хирургическим материалом, состоящим из следующих компонентов: белый (отбеленный) пчелиный воск PhEur – 75% по массе, парафин восковой DAB/BP – 15% по массе, пальмитат изопропила DAB – 10% по массе. Хирургический воск имеет белый цвет и поставляется в твердом виде, в пакетике по 2,5 г-1шт Салфетка абсорбирующая из нетканного матер.30х30см -2шт Шприцы: трёхкомпонентные, с прорезиненным поршнем, ёмкостью 20мл с соединением Люерлок, из прозрачного полипропилена –2шт Салфетки марлевые, размером 45х45см, синие, с обработанным краем, сделано из 100% хлопка – 5шт. Полотенце для рук, размер 47x38 ± 1 cм -4шт Овальная пеленка- материал трехслойный -2шт Шовный материал: Mersilene 2,0(26) 75см атравматика не рассасывающий -2штМетод стерилизации: Этиленоксидом | набор | 134000 | 90 | 90 | 12060000 | 12060000
32 | Нитиноловый поток-перенаправляющий стент | Нитиноловый поток-перенаправляющий стент. Самораскрывающийся интракраниальный нитиноловый стент. Устройство должно иметь высокий охват стенок сосуда и способность изменять гемодинамические силы и векторы в сегменте, несущем аневризму. Количество нитиноловых нитей в зависимости от диаметра стента: 24, 36, 48. Диаметр стента от 3,5 до 6,0 мм. Возможность использования в сосудах диаметром от 2,5 мм до 6,0 мм. Длина стента от 15 мм до 50 мм. Совместим с микрокатетерами 0,027”. Наличие трех платиноиридиевых маркеров на дистальном и проксимальном концах стента для рентгеноскопической визуализации. Ячейки дистального конца должны быть закрытого типа. Дистальный и проксимальный концы должны расширяться. Наличие мини версии размером 2,5-3,0-3,5 мм, которые должны быть совместимы с проводником 0,021 и быть предназначены для сосудов диаметром 1,5-3,5 мм. Возможность репозиционирования стента в случае его раскрытия до 90%. Возможность 3D моделирования размеров. Наличие улучшенной коррозионной стойкости и низкой тромбогенности благодаря наличию специализированного покрытия поверхности. | штука | 3400000 | 3 | 3 | 10200000 | 10200000
33 | Платиновые спирали с электромеханической системой отсоединения | Система для эмболизации аневризм сосудов головного мозга, состоящая из отделяемой спирали, предустановленной на системе доставки V-Trak • Отсоединение менее чем за 3 секунды • Электромеханическая система отсоединения V-Grip • Возможность изменения положения внутри аневризмы • Спирали диаметром: 0,10: 0,18” • Различные формы спиралей: Complex, Compass, Cosmos, Helical, HyperSoft, VFC. • Система доставки V-Trak с рентгенконтрастными маркерами • Различные размеры спиралей: размеры витков от 1 до 24 мм, длины от 1 до 68 см • MRT - совместима | штука | 355900 | 10 | 10 | 3559000 | 3559000
34 | Потоконаправляющий изолирующий стент | Эмболизирующее устройство - интракраниальный стент. Изолирующий стент для гигантских и фузиформных аневризм. Представляет собой самораскрывающуюся плетеную конструкцию из 2-х видов проволки: кобальт-хромовой и платиновой. Проводник имеет гибкий, рентгенконтрастный 20 мм дистальный кончик и жесткую устойчивую проксимальную часть. Стент совместим с микрокатетером с внутренним диаметром 0.027. Технология Shield. | штука | 3400000 | 4 | 4 | 13600000 | 13600000
35 | Проводниковый катетер, многоцелевой, стерильный, диаметром 5 Fr, 6 Fr, 7 Fr, длиной 90, 100 см, | Проводниковый катетер. Проксимальная часть - нейлон, дистальная - полиуретан. Длина - 90 см. Наружный диаметр - 5F. Армированная стенка катетера – двухслойная стальная сетка до кончика. Гибридная технология оплетки. Внутренняя выстилка - тефлон. Материал хаба - поликарбонат. Мягкий атравматичный кончик длиной 0.011. Внутренний просвет катетера катетера - не менее 0.056. Внутренний просвет катетера 6 Fr катетера - не менее 0.070. Внутренний просвет катетера 7 Fr катетера - не менее 0.078. Форма кончика - CBL, MPC, MPD, SIM, SIM 2, STR, Cerebral, Headhunter, Headhunter I, Multipur-pose, HH-1, H1, Strai, Simmon, Cereb. Поставляется стерильным. | штука | 106500 | 45 | 45 | 4792500 | 4792500
36 | Спираль для эмболизации аневризм | Спирали для эмболизации для эндоваскулярной эмболизации внутричерепных аневризм, кровеносных сосудов и нейрососудистых фистул. Непокрытая платиновая спираль которая имеет трехмерную конфигурацию для улучшения прилегания к стенке аневризмы и оптимизации закрытия шейки. Крепление спирали позволяет ее свободное вращение в зоне отделения на 360 градусов. Спираль закреплена на двух независимо фиксированных полипропиленовых нитях, что препытствует растяжению и обеспечивает возможность репозиции спирали. Имеет плавающий механизм зоны отделения / шарнирный механизм для повышения устойчивости спирали и минимизации отклонения катетера и отскакивания спирали после ее отсоединения. Гидрофильное PTFE покрытие. МРТ совместимы. Система отделения спиралей - моментальная, активаторного типа, без использования электирических кабелей или батареек. Все размеры спиралей должны доставляться через катетер 0.010. Стерильная упаковка. | штука | 310000 | 15 | 15 | 4650000 | 4650000
37 | Терапевтическая система для автоматической стимуляции N.Vagus с синхронизацией с частотой сердечных сокращений | Генератор – 1 шт., Электрод – 1 шт., Пакет с принадлежностями – 1шт., Туннелизатор– 1 шт. | комплект | 6900000 | 2 | 2 | 13800000 | 13800000
38 | Эндоваскулярный каркасный самораскрывающийся стент | Интракраниальный стент для реконструкции аневризм с широкой шейкой и лечения интракраниальных стенозов. Из плетеной нитиноловой проволоки, обладает высоким радиальным усилием, гарантирующим прилегание его к стенке сосуда и способность к конформации. Поставка с проволочным проводником внутри системы доставки, позволяющим выполнять манипуляции дистальнее стента. После позиционирования стента проводник можно использовать для введения ремоделирующего баллона или установки второго стента. Процедура доставки: стент на проводнике продвигается по катетеру для упрощения навигации стента. Возможность убрать стент обратно и провести репозиционирование в случае его раскрытия до 90%. Расширенные окончания, улучшающие прилегание имплантированного стента к стенке сосуда и позволяющие избежать возникновения эффекта "тюльпана" при установке в сосуд малого диаметра. Атравматичные закругленные концы стента. Угол плетения проволоки - 60°, облегчающий раскрытие и прилегание стента к стенке в сосудах с крутым изгибом. Два продольных рентгеноконтрастных платиновых проволочных маркера. | штука | 1825000 | 3 | 3 | 5475000 | 5475000
39 | Линза интраокулярная складывающаяся, у которой основная часть должна состоять – из оптики, и вспомогательная часть должна состоять из - гаптики. | Однокомпонентная интраокулярная линза, у которой основная часть должна состоять – из оптики, и вспомогательная часть должна состоять из - гаптики. Оптическая часть должна быть изготовлена из мягкого гидрофобного акрилового материала (сополимера 2-фенилэтил акрилата и 2-фенилэтил метилакрилата) с высоким рефрактивным индексом (1.55) и высоким уровнем биосовместимости. Благодаря свойствам этого материала линзу до имплантации можно было бы сложить пополам, что позволит поместить её в капсулу хрусталика через разрез приблизительно 3.5мм. После имплантации линза должна мягко разворачиваться до своего полного размера. Гаптика линз, как и оптика, должна быть изготовлена из акрилового материала. 1) оптический размер – не менее 6.0 мм 2) диаметр гаптики – не более 13.0 мм 3) коэффициент преломления – не менее 1.55 4) ангуляция (угол между оптической и гаптической частью – не более 0 градусов 5) А константа - 118.4 | штука | 27700 | 200 | 200 | 5540000 | 5540000
40 | Бедренная венозная канюля с итнродьюсером | Бедренная венозная канюля c интродьюсером. Канюля также подходит для установки бикавально и для миниинвазивных операций. Длина 69,9см до размера 21Fr и 76,2см начиная с размера 23 Fr: длина наконечника 50,0 – 55.0 – 60.0 см, коннектор 3/8, без вента. Размеры – 25Fr, 27Fr. Дополнительно к канюлям с 23 по 29 размер поставляется 3/8 – ½ адаптер. Материал канюли – полиуретан с армированием стальной проволокой по всей длине канюли. Дополнительное армирование в зоне боковых отверстий. Конический дизайн наконечника. Внутренняя стенка очень близко прилегает к интродьюсеру, что обеспечивает, гладкое скольжение. Канюля имеет гемостатический колпачок с отверстием для интродьюсераю Интродьюсер из поливинилхлорида. Канюля снабжена передвижным рентгеноконтрастным шовным кольцом. Стерильная, одноразового использования, 1 штука в наборе. 27 Fr., 29 Fr | штука | 220000 | 25 | 25 | 5500000 | 5500000
41 | Оксигенатор мембранный полуволоконный для взрослых, стерильный, в комплекте с кардиоплегической системой | Оксигенатор мембранный половолоконный для взрослых, стерильный, однократного применения, со встроенным теплообменником. Оксигенатор и теплообменник выполнены в виде единого модуля (без дополнительных внешних соединительных магистралей). Покрытие оксигенирующего модуля биосовместимым фосфорилхолиновым покрытием AGILE, не содержащим молекулы гепарина. Кровоток максимально до 7,0 л/мин. Первичный объем заполнения не более 190 мл. Форма оксигенатора обеспечивает отсутствие зон застоя. Площадь поверхности газообменной мембраны не более 1,35 м2. Венозный резервуар объемом не менее 4500 мл. Наличие последовательного кардиотомного фильтра, с размерами пор 40 микрон. Наличие встроенной линии рециркуляции / удаления воздуха из оксигенатора. Теплообменник трубчатый из нержавеющей стали, площадь поверхности не более 0,08 м2. Фактор теплообмена не менее 0,56, при кровотоке 6 л/мин и потоке воды 10 л/мин Коэффициент переноса кислорода при кровотоке 6 л/мин не более 325, коэффициент переноса CO2 при кровотоке 6 л/мин не более 275, трансмембранное давление при кровотоке 6 л/мин не более 160 мм рт. ст.Состав набора магистралей:1. Артериальный сегмент 3/8 “ общей длиной 180 см с силиконовым насосным сегментом 60 см диаметром1/2". 2. Дополнительная магистраль 3/8’’ 150 см.3. Адаптер артериальной магистрали с тройником 3/8-1/4-1/4``4. Отсосные и дренажные сегменты – 3 шт длиной 360 см каждый, с индивидуальной цветовой маркировкой.5. Предварительно собранная артериально-венозная магистраль 1/2”-3/8" с коннектором артериальной и венозной части, общая длина 300 см.6. Двойная раздельная стерильная упаковка перфузионной и операционной части набора. Для экстренных операций.7. Газовая магистраль с газовым фильтром, 1/4`` 120 см.8. Сдвоенная магистраль с тройником для подключения отсосов. 9.Артериальный фильтр в сборе с шунтом и дренажной магистралью.10. Магистраль для заполнения 90 см с иглой с воздушным клапаном. Оксигенатор подходит для передачи анестетических газов изофлурана и севофлурана во время процедуры искусственного кровообращения. Наркотические газы применяются с соответствующим испарителем во входном отверстии оксигенатора. Кардиоплегия в наборе. Максимальный кровоток, не менее 600 мл/мин. Объем заполнения теплообменника 35 мл. Площадь поверхности мембраны 0,023 м2. Размер пор фильтра 80 мкм. Материал теплообменника - Нержавеющая сталь. Порты для подключения теплоносителя диаметром ½ дюйма. Порт выхода крови внизу корпуса устройства диаметром ¼ дюйма. Порт входа крови внизу корпуса устройства диаметром ¼ дюйма. Разъем для подключения температурного датчика. Максимальное время использования - 6 часов. Соотношение крови и фармакологического раствора - 4:1. Полная предварительная сборка магистралей. Линия для подключения фармакологической присадки с силиконовой вставкой. Две иглы для перфорации пакета с фармакологической присадкой. Дренажная линия с трехходовым краником. | штука | 200000 | 45 | 45 | 9000000 | 9000000
42 | Оксигенатор мембранный с покрытием Phisio, с комплектом магистралей и с комплектом для кровяной кардиоплегии | Оксигенатор для взрослых для стандартных операций с комплектом магистральных труб. Наличие: Интегрированный в оксигенатор теплообменник: Венозный-кардиотомный резервуар (открытая система): Первоначальный объем заполнения не более 220 мл: Площадь поверхности газообменной мембраны не мене 1,4 м2 не более 1.75 м2: Максимальная объемная скорость тока крови не мене 8,0 л / мин: Перенос O2 при максимальной объемной скорости потока крови не менее 470 мл / мин: Перенос CO2 при максимальной объемной скорости потока крови не менее 370 мл / мин: Эффективность работы на теплообменнике при объемной скорости тока крови 4 л / мин не менее 70%: Динамический рабочий объем не боле 450 мл: Максимальный объем венозно-кардиотомного резервуара не менее 4500 мл: Минимальный безопасный уровень крови в венозно-кардиотомном резервуаре не более 150 мл: Перепад давления при максимальной скорости кровотока не более 300 мм рт.ст.: Покрытие оксигенатора, венознного кардиотомного резервуара, артериального фильтра и магистральных труб - PHISIO покрытие, которое предотвращает образование сгустков крови. Наличие последовательного кардиотомного фильтра. Размер пор кардиотомного фильтра 41 микрон. Комплектация Оксигенатора должна быть предоставлена со следующим комплектом магистральных труб: Артериальный фильтр - объем заполнения не более 195 мл. Размер пор Артериального фильтра не более 40 микрон. Система магистралей: Артеро-венозная линия (3/8’’-1/2”) длиной не менее 4 м – 1 шт. Магистрали для отсосов/дренажей (1/4’’) длиной не менее 1.8 м – 3 шт. Дренажные/отсосные магистрали (1/4’’) с силиконовыми вставками (1/4’’), в том числе одна V-образная длиной не менее 1,3 м - 1 шт. Артериальная линия с силиконовой вставкой для насоса (3/8’-1/2’-3/8’’) длиной не менее 1.6 м - 1 шт. Газовая линия (1/4’’) с фильтром длиной не менее 1,5 м - 1 шт. Отбор проб - линия (1/8’’) с системой «манифолд» и обратным клапаном длиной не менее 1,5 м – 1 шт. Быстрое наполнение системы - магистраль (3/8”) с иглой, длиной не менее 1 м – 1 шт. Артериальная петля длиной не менее 1 м - 1 шт. Магистраль для измерения давления с разделительной камерой, присоединенная к фильтру через 3-х ходовой краник, длиной не менее 1 м - 1 шт. Шунтирующая линия (1/2”-3/8”) – 1 шт. Набор переходников артериальной и венозной магистрали для регионарной и ретроградной перфузии – 1 шт. Набор для кровяной кардиоплегии с комплектом магистралей. | штука | 188000 | 30 | 30 | 5640000 | 5640000
43 | Система Транскатетерной имплантации аортального клапана MyVal ™ | Аортальный клапан MyVal ™ Аортальный баллонный катетер Mammonth™ Система доставки Navigator™ Интродьюсер Python™ 14 Fr. | штука | 5700000 | 2 | 2 | 11400000 | 11400000
44 | Большеберцовый компонент по Triathlon | Материал: кованый кобальтохромовый сплав. Форма: универсальный для правого и левого суставов. Ножка имеет килевидную форму со ступенчатыми боковыми крыльями. Типоразмеры: 6-8 типоразмеров. Толщина: до 3,3 мм. В компоненте с возможностью фиксации аугментов и удлинителя ножки имеются 4 отверстия под фиксационные винты и отверстие в ножке для удлинителя ножки. | штука | 248380 | 35 | 35 | 8693300 | 8693300
45 | Компонент бедренный бесцементной фиксации по Triathlon | Материал: кованый кобальтохромовый сплав. Форма анатомическая (правый и левый). Единый радиус в сагиттальной плоскости в диапазоне от 10 до 110 либо от 0 до 95 либо от -15 до 75 градусов. На внутренней поверхности дистальных мыщелков имеются деротационные ножки высотой до 15.5 мм и максимальным диаметром 7 мм либо места для крепления модульных ножек. 6-9 типоразмеров для правого и левого компонентов. Сочетаемость с большеберцовым вкладышем ± 1 размер. Сочетаемость с компонентом надколенника не ограничена. Тип фиксации- цементная. Особенность компонента с дополнительной стабилизацией и степенью связанности: обработка несущей поверхности - высокая степень полировки с высокоэнергетической бомбардировкой азотом обработка внутренней поверхности - вафельная макротекстура глубиной 0,75 мм допустимая наружновнутренняя ротация ±100 запас наружновнутреннего смещения: до ± 2.5 мм толщина фланцев: передний - 8 мм. 6 стандартных размеров: переднезадние размеры по наружному мыщелку 54 до 76 мм, наружновнутренний от 56 до 81 мм, внутренние переднезадние размеры от 35 до 58, толщина переднего фланца 8 мм, толщина заднего фланца 8 мм. Ширина короба 17-21 мм. Высота короба 20-25 мм. Ширина мыщелков 20-30 мм. Высота основания ножки 42-48 мм. По внутренней поверхности резьбовые отверстия для фиксации задних и дистальных опорных блоков (аугментов). | штука | 278212 | 70 | 70 | 19474840 | 19474840
46 | Компонент большеберцовый совмещенный со вкладышем по Triathlon | Материал: Высокомолекулярный полиэтилен. Цельнополиэтиленовый моноблок. Универсальный для правого и левого суставов. Увеличена высота переднего края основания и межмыщелковой зоны. Верхняя поверхность основания имеет форму сферической дуги. Дизайн артикуляционной части не ограничивает ротационную подвижность бедренного компонента в пределах ±20 градусов. В переднем отделе основания имеется углубление по центру для профилактики давления на собственную связку надколенника при больших углах сгибания. Нижняя поверхность основания имеет краевой циркулярный паз по типу "ласточкин хвост". Стабилизация: Мыщелковая. Геометрия артикуляционной части позволяет использовать компонент с сохранением задней крестообразной связки так и без сохранения. Ножка стержневидной формы с боковыми крыльями в виде киля. 8 типоразмеров. Передне-задние размеры тибиального основания от 40 до 60 мм. Медиально-латеральные размеры тибиального основания от 61 до 85 мм. Высота киля от 20 до 28 мм. Ширина киля на границе с тибиальным основанием от 42 до 53 мм. Высота стержневидного основания 40 мм. Диаметр стержневидного основания 16 мм.Толщина тибиального основания: 9,11,13,16 мм | штука | 187990 | 65 | 65 | 12219350 | 12219350
47 | Шовная пуговица для ПКС | Пуговица шовная для реконструкции крестообразных связок с фиксирующейся петлей регулируемого размера изготовлена из титанового сплава Длина 13,5 мм и ширина 3,5 мм | штука | 123200 | 30 | 30 | 3696000 | 3696000
48 | Нерассасывающаяся полифиламентная нить с силиконовым покрытием. Имеет цветовую маркировку, окрашены в зеленый и белыцй цвет, 2/0. Игла 18мм с прокладкой TD 3*3 75 cm. Окр 1/2. | Нерассасывающаяся полифиламентная нить из с атровматическими иглами из стали марки 300 с силиконовым покрытием. Имеет цветовую маркировку, окрашены в зеленый и белыцй цвет, 2/0. В транспортной упаковке по 12 штук Multipak. Игла 18мм с прокладкой TD 3*3 75 cm. Окр 1/2. | упаковка | 56550 | 180 | 180 | 10179000 | 10179000
49 | Комплект для введение раствора пациенту (PAS) | Для каждого пациента необходимо устанавливать новый PAS. Изделие предназначено только для однократного использования. | штука | 15000 | 800 | 800 | 12000000 | 12000000
50 | Трубка насоса 120 см | Для бескобового инжектора Ulrich (Ульрих) Ohio Tandem, для КТ ислледований 120 см | штука | 23000 | 200 | 200 | 4600000 | 4600000
51 | Трубка пациента 250 см | Для бескобового инжектора Ulrich (Ульрих) Ohio Tandem, для КТ ислледований 250 см | штука | 4500 | 600 | 600 | 2700000 | 2700000
[7 empty] | ИТОГО: | 513735702
При поставке товара, Поставщик обязан предоставить: - регистрационное удостоверение на поставляемый товар, в случае если товар не подлежит регистрации предоставить письмо от уполномоченного органа; - копии заключения о безопасности и качестве соответствии с законодательством Республики Казахстан. В случае если товар не подлежит сертификации предоставить письмо от уполномоченного органа; - при необходимости Заказчик в праве запросить и иные документы предусмотренные законодательством Республики Казахстан и настоящим Договором. Поставщик гарантирует, что 1. Поставщик должен обеспечить упаковку Товаров, способную предотвратить их от повреждения или порчи во время перевозки к конечному пункту назначения, указанному в настоящем Договоре. Упаковка должна выдерживать без каких-либо ограничений интенсивную подъемно-транспортную обработку и воздействие экстремальных температур, соли и осадков во время перевозки, а также открытого хранения. При определении габаритов упакованных ящиков и их веса необходимо учитывать отдаленность конечного пункта доставки и наличие мощных грузоподъемных средств во всех пунктах следования Товаров. 2. Потребительская упаковка, маркировка, а также документация внутри по применению Товаров и вне ее должны строго соответствовать Кодексу Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» (далее - Кодекс) и порядку, установленного уполномоченным органом в области здравоохранения. 3. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный в рамках настоящего Договора, является новым, неиспользованным и не имеет дефектов. В случае выявления дефектов, Поставщик обязан заменить дефектный Товар на новый, в срок, указанный Заказчиком в письменном уведомлении в адрес Поставщика. 4. Поставщик гарантирует, что остаточный срок годности лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов и изделий медицинского назначения на дату поставки поставщиком заказчику составляет: не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); Место поставки товара г. Нур-Султан, район Есиль: ул. Е495 здание 2. Поставка Товара осуществляется по письменной заявке Заказчика в течение 16 (шестнадцать) календарных дней.