## ДКОМУ К
Приложение 1
Перечень закупаемых товаров
№ | Наименование закупаемых товаров | Краткая характеристика (описание) товаров | Ед. изм. | Ценазаед. | Общее количество | Общая Сумма
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9
1 | Аблационный орошаемый электрод с кончиком 3,5 мм, толщиной 7Fr | Терапевтический электрод для орошаемой радиочастотной аблации с кончиком 3,5 мм, толщиной 7Fr с двухслойным покрытием-сеточкой из стали, с кривизной B, D, F. Наличие в кончике электрода не менее 6 отверстий для подачи физраствора, для орошения места воздействия и устранения возможности образования тромбов и пригорания ткани. Температурные сенсоры в кончике катетера – термопара, для контроля над нагревом ткани и более глубокого воздействия на ткань миокарда, в том числе и для левосторонних процедур. Соединяется энергосберегающим 10-пиновым коннектором типа redel. Длина 115 см, межэлектродное расстояние 2-5-2 мм, Наличие 4-х электродов для регистрации внутрисердечных электрограмм. Оплетка вводимой части катетера не менее 32. Материал вводимой части катетера Полиуретан. Возможность одновременной регистрации биполярных и униполярных сигналов. Наличие компрессионной пружины на внутренней тяге. Диаметр орошающих отверстий не более 0,41мм. Общая площадь орошающих отверстий не более 0,78 мм. Тип кривизны по выбору Заказчика. | штука | 790000 | 5 | 3950000
2 | Навигационный орошаемый аблационный катетер с измерением силы контакта электрода | Электрод с термопарой для проведения орошаемой абляции, управляемый в двух плоскостях, позволяющий измерять силу контакта дистального электрода катетера с миокардом. Электрод должен быть предназначен для измерения силы контакта дистального электрода катетера с миокардом в граммах. Специальный канал для подвода охлаждающего раствора к дистальному электроду. Электромагнитные сенсоры в дистальном электроде катетера. Сенсор в дистальном электроде катетера для передачи данных о силы контакта дистального электрода катетера с миокардом. Длина вводимой части катетера 115 см. Длина дистального электрода 3,5 мм. Типы кривизны DD \ FF \ JJ \ FJ \ DF. Предел досягаемости для кривизны D – 64 мм, F – 76 мм, J-102 мм. Датчик измерения температуры - термопара. Совместимость со специализированным насосом для проведения «охлаждаемых» абляций по «открытому» контуру орошения. Совместимость с различными ЭФИ системами. Диаметр электрода 7,5Fr. Расстояние между центрами электродов 1-6-2мм. Расположение навигационного датчика в центре дистального электрода. Возможность одновременной регистрации биполярных и униполярных сигналов. Материал электродов - платиново-иридиевый сплав. Система контроля, регулировки и фиксации микроперемещений рабочей части катетера. Плавность хода рабочей части катетера, отсутствие «скачков» и «мертвых зон» при перемещении рабочей части катетера. Наличие цветовой кодировки электрода. Тип кривизны по выбору Заказчика. | штука | 1490000 | 10 | 14900000
3 | Стабилизатор миокарда имеет низкопрофильный съемный блок присосок с 3-мя браншами малого размера | Стабилизатор миокарда имеет следующие особенности: Низкопрофильный блок присосок. Блок присосок с 3-мя браншами малого размера, разработанный специально для минимально инвазивной хирургии. Гибкие бранши обеспечивают удобство работы из малого разреза. Съемный блок присосок с удобной системой фиксации облегчает введение рабочей шахты и присоединяется через небольшой разрез. Шарнирное соединение увеличивает гибкость и объем движений блока присосок.Гибкий манипулятор облегчает расположение стабилизатора. | штука | 580000 | 14 | 8120000
4 | Комплект для введение раствора пациенту (PAS) | Для каждого пациента необходимо устанавливать новый PAS. Изделие предназначено только для однократного использования. | штука | 15000 | 800 | 12000000
5 | Клапан аортальный/митральный биологический | Каркасный биологический клапан, три отдельные свинные клапанные створки тщательно подобраны для лучшего сопоставления и уменьшения нагрузки. Край выходного отдела покрыт перикардиальным листом, уменьшающим риск трения при контакте"ткань-ткань". Каркас FLEXFIT уменьшает нагрузку на створку , легко адаптируется к форме клапанного кольца, облегчает наложение узлов, востанавливает исходную форму после деформирования. Низкий профиль клапана гарантирует оптимальное положение по отношению к устьям коронарных артерий. Низкая высота клапана и держателя облегчает проведение минимальной иминиинвазивной операции. Короткое время промывание перед имплантацией(2*10сек). 19,21,23,25,27,29,31,33. | штука | 400000 | 8 | 3200000
6 | Устройство для закрытия места пункции 6,8F | Устройство для закрытия пункционных отверстий в артериях состоит из устройства, канюли для его введения, локализатора для артериотомии | штука | 80000 | 20 | 1600000
7 | Чашка эндопротеза тазобедренного сустава без цементной фиксации | формы чашек – полусферическая, с двойным радиусом (с расширением по периферии чашки на 1.8 мм). Тип фиксации в биологических тканях - пресс-фит, спонгиозными винтами. Материал чашки - титановый сплав (Ti-6Al-4V) Варианты расположения отверстий для винтов: без отверстий или с секторным (кластерным) расположением 3 или 5 отверстий, равномерно распределённые 10 отверстий. Чашка без отверстий должна иметь в комплекте заглушку для центрального отверстия. Покрытие чашки: плазменное напыление в сочетании с мелкодисперсным гидроксиапатитовым покрытием. Возможность использования вкладышей: полиэтиленовых, керамических в металлической обойме. Чашка не должна иметь металлического стопорного кольца | штука | 123165 | 6 | 738990
8 | Ножка из эндопротез тазобедренного сустава безцементной фиксации | Ножка из эндопротез тазобедренного сустава безцементной фиксации, формы ножек –безворотничковая, классическая клиновидная,c двумя продольными бороздками по бокам, не имеет каких- либо поперечных ребер или выступов. Тип фиксации в биологических тканях - пресс-фит, проксимальная, остеоинтеграция. Материал ножки - бета титановый сплав Ti-12Mo-6Zr-2Fe.Офсет ножки должен изменяться не за счет прямой латерализации, а за счет изменения угла шейки с 127º в стандартном варианте и на 132º в латерализованном. Покрытие ножки - плазменное титановое напыление в сочетании с мелкодисперсным гидроксиапатитовым покрытием толщиной в 50 µm циркулярно только в проксимальной части ножки. Дистальная часть ножки не должна иметь гидроксиапатитового покрытия. Конус ножки: 11.3/12.36, 5.40. Количество стандартных типоразмеров: не менее 8 на каждый шеечный угол, всего не менее 16. Офсет - должен прогрессивно увеличиваться с увеличением размера ножки. Диапазон офсета (в мм): От 34 до 49 у стандартной ножки и от 38 до 54 мм у латерализованной. Диапазон длин ножек в (мм): от 110 до 145. Шаг у первых 8 размеров 10 мм. Варианты длины шейки в (мм): 30, 35, 37, 40. Возможность использования с керамическими головками. Резьбовое отверстие с противоротационным углублением, направленным в сторону шейки в проксимальной части ножки для крепления импактора | штука | 245600 | 26 | 6385600
9 | Вкладыш большеберцовый по Triathlon | Материал: Сверхвысокомолекулярный полиэтилен с большим количеством поперечных связей. Особенности производства полиэтилена: троекратно подвергнут воздействию гамма-излучения в дозе 30 кГр (3 мрад) с последующим нагреванием до 130 градусов по Цельсию (ниже температуры плавления полиэтилена). Фиксирующая проволока из кобальтохромового сплава. Форма 4 варианта: CR для случаев с функционирующей задней крестообразной связкой и CS с мыщелковой стабилизацией для случаев с ослабленной или отсутствующей задней крестообразной связкой и PS для замещения крестообразной связки. Верхняя поверхность вкладышей СR, CS, PS имеет форму сферической дуги и дизайн не ограничивает ротационную подвижность бедренного компонента в пределах ±20 градусов. В переднем отделе артикулирующей поверхности имеется углубление по центру для снижения вероятности конфликта с надколенником. Задний край суставной поверхности вкладыша скошен. В варианте в CS увеличена высота переднего края вкладыша и межмыщелковой зоны. Вкладыши универсальны для правого и левого суставов. | штука | 102665 | 50 | 5133250
56027840
При поставке товара, Поставщик обязан предоставить: - регистрационное удостоверение на поставляемый товар, в случае если товар не подлежит регистрации предоставить письмо от уполномоченного органа; - копии заключения о безопасности и качестве соответствии с законодательством Республики Казахстан. В случае если товар не подлежит сертификации предоставить письмо от уполномоченного органа; - при необходимости Заказчик в праве запросить и иные документы предусмотренные законодательством Республики Казахстан и настоящим Договором. Поставщик гарантирует, что 1. Поставщик должен обеспечить упаковку Товаров, способную предотвратить их от повреждения или порчи во время перевозки к конечному пункту назначения, указанному в настоящем Договоре. Упаковка должна выдерживать без каких-либо ограничений интенсивную подъемно-транспортную обработку и воздействие экстремальных температур, соли и осадков во время перевозки, а также открытого хранения. При определении габаритов упакованных ящиков и их веса необходимо учитывать отдаленность конечного пункта доставки и наличие мощных грузоподъемных средств во всех пунктах следования Товаров. 2. Потребительская упаковка, маркировка, а также документация внутри по применению Товаров и вне ее должны строго соответствовать Кодексу Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» (далее - Кодекс) и порядку, установленного уполномоченным органом в области здравоохранения. 3. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный в рамках настоящего Договора, является новым, неиспользованным и не имеет дефектов. В случае выявления дефектов, Поставщик обязан заменить дефектный Товар на новый, в срок, указанный Заказчиком в письменном уведомлении в адрес Поставщика. 4. Поставщик гарантирует, что остаточный срок годности лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов и изделий медицинского назначения на дату поставки поставщиком заказчику составляет: не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); Место поставки товара г. Нур-Султан, район Есиль: ул. Е495 здание 2. Поставка Товара осуществляется по письменной заявке Заказчика в течение 16 (шестнадцать) календарных дней.