## ДКОМУ К
Приложение 2
Перечень закупаемых товаров
№ лота | Наименование закупаемых товаров | Краткая характеристика (описание) товаров | Ед. изм. | Ценазаед. | Общее количество | Общая Сумма
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9
1 | Система кохлеарной имплантации | Система кохлеарной имплантации реабилитации для пациентов с сенсоневральной тугоухостью четвертой степени и глухотой с речевым процессом заушного типа MI 1200 Synchrony ST c вариантами электродов и аксессуарами. Удароустойчивый корпус импланта из титана, толщина корпуса не более 6 мм, кол-во вводимых в улитку на электродной решетке не менее 24, глубина погружения электронной решетки в улитку не менее 30 мм, кол-во дополнительных электродов за пределами улитки не менее 2, кол-во независимых источников тока для стимуляции не менее 24, аккумулятрный блок питания, возможность настройки до 4программ прослушивания, возможность измерения импеданса каждого канала и телеметрия электроники импланта, телеметрия нервного ответа, возможность проведения МРТ до 3 Тл без извлечения магнита, регулировка громкости пультом дистанционного управления, регулировка чувствительности пультом дистанционного управления, речевой процесс заушного типа, светодидная индекация работы процесса и разряда батарей, частотный диапазон не менее70-8500 Гц, скорость стимуляции общая, не менее50 000 Гц, скорость стимуляции на канал, не менее 3000 Гц, продолжительность работы от одного комплекта батарей не менее 3 дня, дополнительное оборудование, обеспечивающее подключение, работоспособность и настройку системы, опыт эксплуотации системы кохлеарной имплантации в РК не менее 2 года, обучение специалистов, занятых в процессе кохлеарной имплантации, организация реабилитационного процесса, сервисное обслуживание. Обучение специалистов, занятых в процессе кохлеарной имплантации: хирургов, аудиологов, сурдопедагогов. Организация реабилитационного процесса пациентов после проведения операции по кохлеарной имплантации. Гарантийные объязательства на системы кохлеарной имплантации: 10 лет на имплант, 3 года на речевой процессор. Требования по комплектации: Базовая комплектация системы кохлеарной имплантации+дополнительные аксессуары (расширенная поная комплектация). Расширенная полная комплектация, включающая аккумуляторные блоки питани яобеспечивающая пять вариантов ношения процессора. | штука | 5950000 | 3 | 17850000
2 | Набор базовый взрослый для проведения кардиохирургических процедур | 1. Покрытие для стола Майо 2 2. Салфетки марлевые, размером 20х30см 20 3. Салфетки марлевые, размером 45х45см 10 4. Салфетки марлевые, размером 10х10см 50 5. Салфетки тканевые, размером 45х45см 10 6. Шарики марлевые, размер 8х8см 5 7. Тампоны марлевые, размер №0 5 8. Аспирационная трубка 2 9. Карандаш для диатермии: с лезвием с очиститель 2 10. Клейкая лента 2 11. Мешок для сбора жидкости 2 12. Простыня с липучкой, 100х100см 1 13. Защитное покрытие на стол 150х190cм 1 14. Кардиохирургическая простыня,200/300х350см 1 15. Покрытие для стоп 2 16. Катетер торакальный угловой ,28СН 1 17. Катетер торакальный прямой ,28СН 1 18. Магнитный счётчик игл 1 19. Лезвие скальпеля, № 22 2 20. Лезвие скальпеля, №11 1 21. Лезвие скальпеля, №15 1 22. Усиленный халат ХL 4 23. Усиленный халат L 2 24. Турникет 1 25. Y-коннектор 1/4"X1/4"X1/4" 1 26. Лоток 1 27. Шприц 50/60мл 1 28. Отсос Yankauer 1 29. Послеоперационная повязка 1 30. Простыня: 150 х240см, с рельефной поверхностью и адгезивным краем 1 | комплект | 159000 | 120 | 19080000
3 | Нейрохирургический комплект для краниотомии | 1) Покрытие: защитное на стол - общий размер- 150х250см. Покрытие разделено на 3 части - 2 части из водоотталкивающего полиэтилена и 1 часть из водопоглощающего материала. водопоглощающий материал - поглощает воду с коэффициентом поглощения более, чем 300%, водопоглощающая часть представлена длиной 250см и 61см в ширину. Покрытие имеет клеевой маркер на нижней стороне. 2 шт. 2) Покрытие защитное - общая ширина 80 +/- 1.5 см, длина 140 +/- 2 см. Покрытие сделано из 2-х видов материала: водонепроницаемый и водопоглащающий. Сторона водопоглащающего материала составляет 77 см в высоту и 61 см в ширину. Материалы: полиэтилен - 0.065 мм и нетканого усиленного материала с уровнем поглощения/всасывания больше чем 400%. Покрытие предназначено на инструментальный хирургический стол "гусь" 1 шт. 3) Полотенце - голубого цвета, сделано из 100% хлопка, размер: 40х61см. 4 шт. 4) Простыня одноразовая для Краниотомии 200x397см 1 шт. 5) Пленка прозрачная - защитная клейкая пленка в форме бабочки из полиуретана, клейкая часть из полиакрилата, обеспечивает надежную фиксацию и исключает отлипание краев. размером: 9x35cm 2 шт. 6) Пластырь - пластырь тегадерм , Размер 10х11,5 см 2 шт. 7) Чехол для диатермии 1 шт. 8) Мешок для жидкости, сделан из чистого , прочного материала – полиэтилен винилацетат 0.06 м, с общим размером: 50 см -/+1 см в ширину и 60 см +/- 1 см в длину, с задней стороны на мешке есть клейкий край 10х50 см с опцией пальцевых прижатий - функция легкого съёма пальцами. 1 шт. 9) Глубокий лоток голубого цвета, из полипропилена. Общая ширина 25см, длина - 28см, и 5см в высоту. 1 шт. 10) Чаша 500 мл - 100% Полипропилен, общий диаметр 4,034 "или 10.2cm, общая высота 2,17" или 5,55cm. Высота верхней границы составляет 0,230 "или 0.58cm. Цвет продукта синий. Материал из полипропилена. 2 шт. 11) Чаша 250 мл - 100% Полипропилен. Общий диаметр 4,034 "или 10.2см, общая высота 2,17" или 5,55см. Высота верхней границы составляет 0,230 "или 0.58см. Цвет продукта синий. Материал из полипропилена. 4 шт. 12) Очиститель наконечника коагулятора - размер пластины 5x5см, квадратная форма. Толщина - 6мм. Рентгеноконтрастный элемент обеспечивает заметность при рентгене 1 шт. 13) Шприц 20мл - объем: 20 мл , стерильно, с наконечником тип крепления иглы к цилиндру шприца, при котором игла "надевается" в шприц 2 шт. 14) "Катетер дренажный Clever: 8 Fr, 50мл 1 шт. 15) Скальпель - Ручка скальпеля: общая длина - 121.2мм. Общая длина рукоятки и захвата для пальца должна составлять 31.5мм в длину. Угол полосы захвата пальцем составляет 30 градусов. Лезвие: толщина 0.39мм. Скальпель №11 1 шт. 16) Скальпель - Ручка скальпеля: общая длина - 121.2мм. Общая длина рукоятки 31.5мм в длину. Угол полосы захвата пальцем составляет 30 градусов. Лезвие:№ 23, толщина 0.39мм. 1 шт. 17) Маркер. Упакован в индивидуальную стерильную упаковку 1 шт. 18) Простыня 100х100см с клейким краем 5см, с липкой лентой 4 шт. 19) Покрытие для снимков R-65 см - покрытие изготовлено из полиэтилена толщиной 0.05мм. Покрытие может обладать 2 положениями - расслабленным и стянутым. В расслабленном состоянии внутреннее радиальное отверстие составляет 35-39см в длину. В стянутом состоянии - 118-+2см в длину. На внутреннем диаметре отверстия имеется резинка 2 шт. 20) Покрытие защитное для камеры - покртыие для камеры размером 15х236 см. Покрытие сделано из полиэтилена низкой плотности, прозрачный, антистатический. Само покрытие находится в свернутом состоянии в жестком, пластиковом кольце, белого цвета, которое держит форму "рукава". Размеры: длина покрытия - 236,22 см, ширина 10, 24 см, толщина (плотность) - 40 мик. На краю покрытия имеется 1 клейкая полоска белого цвета - 20 см. 1 шт. 21) Набор салфеток: нерентгенконтрастные 10х10 см 100 шт. 22) Аспирационная трубка сделана из поливинилхлорид материала с общей длиной 350 см. Идет с 2 воронками, размер: 25 - 1 шт. 23) Набор салфеток: рентгенконтрастные 30х30 см 10 шт. 24) Перчатки - стерильные, неопудренные для рук №7 6 шт. 25) Перчатки - стерильные, одноразового применения, покрытия для рук №7.5 , неопудренные 6 шт. 26) Халат одноразовый изготовлен из двух материалов: композитный нетканый материал, состоящий из 100% полипропиленовых волокон и из армированных (усиленных) частей с суммарной плотностью не ниже 88г (45г + 43г усиленная часть). Размеры: линия ворота - 19см в длину, Центр-передняя часть от линии шеи до нижней линии - 134см, общая ширина в развёрнутом виде - 152м, длина от самой высокой точки плеча до низа - 142см, верхняя точка по длине плеча - 80см, ширина груди - 64см, длина манжеты - 7см*5см, прорезиненный материал. Усиленная часть рукава составляет 40см. Расстояние между вырезом до усиленной части на груди - 20см. Длина армированной части на груди - 80см, ширина усиленной части в области груди - 50см. Размер L, халат идет в комплекте с полотенцем. 2 шт. 27) Халат одноразовый изготовлен из двух материалов: композитный нетканый материал, состоящий из 100% полипропиленовых волокон и из армированных (усиленных) частей с суммарной плотностью не ниже 88г (45г+43г усиленная часть). Размеры: Линия ворота - 22см в длину, Центр-передняя часть от линии шеи до нижней линии – 139,5см, общая ширина в развёрнутом виде - 165см, длина от самой высокой точки плеча до низа - 148см, верхняя точка по длине плеча - 84см, ширина груди - 70см, длина манжеты - 7см*5см, прорезиненный материал. Усиленная часть рукава составляет 42см. Расстояние между вырезом до усиленной части на груди - 20см. Длина армированной части на груди - 80 см, ширина усиленной части в области груди - 50см. Размер XL, халат идет в комплекте с полотенцем. 2 шт. | комплект | 84972 | 100 | 8497200
4 | Мультипрограммируемый нейростимулятор для стимуляции глубоких структур головного мозга | Мультипрограммируемый нейростимулятор в комплекте с: - Программатор пациента (1 шт.): - Набор электрода для глубокой стимуляции мозга DBS (2 шт.): - Комплект удлинителя для стимуляции глубоких структур головного мозга DBS (2 шт.): - Набор принадлежностей для инструмента для туннелирования DBS (1 шт.).Двухканальный двухэлектродный неперезаряжаемый программируемый нейростимулятор с ограниченной МРТ совместимостью, размерами д. - 65 мм, ш. - 49 мм, в. - 15 мм, вес - 67 г., объёмом 39 см3 , количество портов для подключения электродов - 2, частотный диапазон в режиме стимуляции c заданным напряжением (V): 2-250 Гц, частотный диапазон в режиме стимуляции с заданной силой тока (А): 30-250 Гц, ширина импульса: 60-450 μs, диапазон напряжения в режиме стимуляции с заданным напряжением (V): 0 - 10,5 V; Диапазон напряжения в режиме стимуляции с заданной силой тока (А): 0 - 25,5 mA. Количество программ стимуляции на один электрод - 2. Количество программируимых групп - 4. Глубина имплантации ≤ 4 см.Программатор пациента для просмотра параметров, настройки стимуляционной терапии, выбора стимуляционных программ, , проверки статуса имплантируемого нейростимулятора для совместимых моделей, размерами д. 94 мм, ш. 56 мм, в. 28 мм. Вес 111 г. Питание осуществляется от двух неперезаряжаемых батарей типоразмера ААА (LR03), режим работы - двухрежимный, непрерывный. Простой режим с ограниченной функциональностью для устойчивой терапии, углубленный режим с возможностью изменения параметров стимуляционной терапии.Набор электрода, имплантируемый, для нейростимуляции, с ограниченной МРТ совместимостью, количество кольцевых электродов - 4, диаметр электрода - 1,3 мм, размер кольцевого электрода - ш. - 1,5 мм, межэлектродное расстояние - 0,5 мм. Длина электрода - 40 см. Площадь контакта электрода 6 мм2. Наличие защитного рукава - 1шт. Наличие защитного колпачка электрода - 1 шт., наличие тестового кабеля с поворотным механизмом фиксации - 1 шт., наличие тестового кабеля с зажимным механизмом фиксации - 1 шт. Приналежности для туннелирования: туннелирующий стержень - 1 шт., туннелирующий наконечник - 1 шт., защитная трубка - 1 шт., ключ для фиксации электрода - 1 шт. Ограничитель глубины - 1 шт., короткий стилет - 1 шт., колпачок бурового отверстия - 1 шт., кольцо фиксатор бурового отверстия - 1 шт.Набор удлинителя для совместимого электрода, длина - 40 см, октаполярный коннектор 1x8 для подключения к стимулятору, квадриполярный коннектор 1x4 для подключеня к электроду для стимуляции глубоких структур головного мозга, ключ для фиксации - 1шт., дополнительные винты для фиксации - 2 шт., цилиндрический рентгенконтрастный рукав для электрода - 1 шт., цилиндрический рентгенпрозрачный рукав для электрода - 1 шт. Цилиндрический рентгенконтрастный рукав для фиксации электрода - 1 шт., цилиндрический рентегнпрозрачный рукав для фиксации электрода - 1 штНабор принадлежностей для инструмента для туннелирования, предназначен для использования с удлинителями для глубокой стимуляции головного мозга включает: туннелирующий стержень с рукояткой, совместимый с удлинителем 40 см - 1 шт., материал - нержавеющая сталь, туннелирующий наконечник - 3 шт., челнок для проведения удлинителя/электрода - 2 шт. | комплект | 7896000 | 10 | 78960000
5 | Винт транспедикулярный полиаксиальный, диаметром 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7.5 мм, длиной (L) от 20 до 90 мм | Винты транспедикулярные полиаксиальные, самонарезающие, цилиндрической формы по всей длине внешнего диаметра, резьба на стержне коническая, внешний диаметр резьбы постоянный. Стержень винта с переменным диаметром: от головки винта центрирующий конус стержня со спонгиозной резьбой, далее переходный конус стержня и завершающий конус стержня с кортикальной резьбой и закруглённым концом. Стержень винта имеет шарообразную головку, на которой нанесены ступенчатые круговые надрезы, которые эффективно фиксируют стержень винта в головке винта. Полиаксиальные винты обеспечивают стабильную угловую фиксацию головки винта в диапазоне 45°. Внутри головки винта находится втулка с шаровидным углублением, которая блокирует головку стержня с головкой винта в моменте фиксации стержня диаметром 6 мм зажимным винтом. Винты двукортикальные, атравматические. Два варианта исполнения резьбы - однозаходная или двузаходная (спонгиозная в дистальной части ножки и кортикальная в проксимальной), запроектирована таким образом, чтобы обеспечить стабильное крепление в губчатой и кортикальной кости, а также повысить прочность винта в области головки. Головка типа камертон. Диаметр головки 14 мм, высота головки 14 мм, уплащена с обеих сторон на размер 10,5 мм, ширина канала под стержень 6,1 мм, внутренняя резьба головки специальная, диаметром 10,2 мм. На боковой закруглённой поверхности головки расположены два углубления на размер 12,2 мм, что позволяет ухватить головку винта прижимным инструментом. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Анодирование винтов. Цветовая кодировка головки винта в зависимости от диаметра, стержень винта серого цвета. | штука | 74550 | 100 | 7455000
6 | Индивидуальный процедурный комплект для коронарографии | 1 перчатки - стерильные, неопудренные для рук №7 1 перчатки - стерильные, неопудренные для рук №8 1 Зажим - полипропиленовые медицинские щипцы, предназначенные для использования во время захвата губки при осуществлении антисептических процедур. Ширина наконечника составляет 11.4 мм, Длина - 18.6мм. Размер от соединительной части до дистального конца - 67.5мм. Ширина части захвата пальцем составляет 74 мм, общая длина устройства 184.8мм. Открывающий вектор в части захвата пальца в закрытом положении составляет 23 градуса. Цвет продукта синий! Закруглённый наконечник 1 Скальпель - Ручка скальпеля: Изготовлена из акрилонитрилбутадиенстирол материала, общая длина - 121.2мм. Ручка скальпеля должна иметь очертание захвата для пальца, чтобы обеспечить лучшую управляемость и манипуляции. Цвет скальпеля синий. Общая длина рукоятки и захвата для пальца должна составлять 31.5мм в длину. Угол полосы захвата пальцем составляет 30 градусов. Лезвие: изготовлено из нержавеющей стали с допустимой твердостью, толщина 0.39мм. Пластиковый кожух скальпеля изготовлен из полиэтилена низкой плотности. Скальпель №11 1 Чаша 250 мл - 100% Полипропилен,не содержит диэтилгексилфталат, не содержит латекс, не содержит поливинилхлорид. Общий диаметр 4,034 или 10.2см, общая высота 2,17 или 5,55см. Высота верхней границы составляет 0,230 или 0.58см. Цвет продукта синий. Материал из полипропилена. 1 Чаша 100 мл - 100% Полипропилен,не содержит диэтилгексилфталат , не содержит латекс , не содержит поливинилхлорид. Общий объем 100 мл. Прозрачная 1 Чаша для хранения проводника: 2500 мл - общий диаметр 249 мм, высота 80.8 мм. В чаше имеется градуированный внутренний профиль/держатель для того, чтобы держать проводник внутри чаши. Общая емкость жидкости 2500 мл , гладкая текстура. Продукт изготовлен из полипропилена. Чаша содержит внутренний проводниковый зажимный держатель . Чаша синего цвета. 1 Проводник диагностический - проводник с тефлоновым покрытием, длина 180 см, наружный диаметр - 0,035 . Дистальный кончик типа J-изогнутый, гибкий, дистальная гибкая часть - 3 мм. Двухсторонний неподвижный стержень. Цвет - зеленый, проводник из нержавеющей стали с тефлоновым покрытием. Проксимальная сварка стержня, ленты и катушки исходный материал в гладкий последовательный купол. Дистальное сварное соединение: сварное соединение стержня, ленты и исходного материала катушки в гладкий последовательный купол. J выпрямление: когда натяжная сила приложена к катушке примыкающая к дистальному концу, J должен открыться до минимум 150 градусов 1 Игла - игла из нержавеющей стали, конический концентратор с соединением замка Люэра, изготовленный из полипропилена, цвет - голубой, 23Ga х 1 1/4 1 Игла пункционная - диаметр составляет 1,25 мм или 18Га, длина 2.75 или 6.98мм. Канюля из нержавеющей стали, концентратор: изготовлен из акрилового мультиполимерного материала, прозрачного цвета, квадратной формы с одной стороны, с кончиком для упора большого пальца и треугольной формы с другой стороны. Защитный чколпачок для иглы изготовлен из прозрачного полиэтилена низкой плотности . Скос иглы представлен с помощью электрополированного наконечника. Минимальный внутренний диаметр концентратора составляет 0,0395 . Максимальный диаметр проводника - 0,380 Игла размером 18 G 3 Шприц 5 мл - объем: 5 мл , стерильно, с наконечником тип крепления иглы к цилиндру шприца, при котором игла надевается в шприц 1 Шприц 10 мл - объем: 10 мл , стерильно, с наконечником тип крепления иглы к цилиндру шприца, при котором игла надевается в шприц 1 Линии для мониторинга давления для взрослых и детей - размер 120см длины мама/папа соединитель Люэр не содержит фталат, твердость опоры 84 Термической стабильности, желтая точка 30 мин, черная точка 85 мин., внутренний диаметр 1,6 мм, наружный диаметр 3,2 мм. Прозрачность чистая. Сделано из поливинилхлорид. 1 Покрытие защитное на стол - общий размер защитного покрытия для стола составляет 180см х 137см. Покрытие разделено на 3 части - 2 части из водоотталкивающего полиэ | комплект | 46000 | 500 | 23000000
| Итого: |  |  |  |  | 154842200
При поставке товара, Поставщик обязан предоставить: - регистрационное удостоверение на поставляемый товар, в случае если товар не подлежит регистрации предоставить письмо от уполномоченного органа; - копии заключения о безопасности и качестве соответствии с законодательством Республики Казахстан. В случае если товар не подлежит сертификации предоставить письмо от уполномоченного органа; - при необходимости Заказчик в праве запросить и иные документы предусмотренные законодательством Республики Казахстан и настоящим Договором. Поставщик гарантирует, что 1. Поставщик должен обеспечить упаковку Товаров, способную предотвратить их от повреждения или порчи во время перевозки к конечному пункту назначения, указанному в настоящем Договоре. Упаковка должна выдерживать без каких-либо ограничений интенсивную подъемно-транспортную обработку и воздействие экстремальных температур, соли и осадков во время перевозки, а также открытого хранения. При определении габаритов упакованных ящиков и их веса необходимо учитывать отдаленность конечного пункта доставки и наличие мощных грузоподъемных средств во всех пунктах следования Товаров. 2. Потребительская упаковка, маркировка, а также документация внутри по применению Товаров и вне ее должны строго соответствовать Кодексу Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» (далее - Кодекс) и порядку, установленного уполномоченным органом в области здравоохранения. 3. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный в рамках настоящего Договора, является новым, неиспользованным и не имеет дефектов. В случае выявления дефектов, Поставщик обязан заменить дефектный Товар на новый, в срок, указанный Заказчиком в письменном уведомлении в адрес Поставщика. 4. Поставщик гарантирует, что остаточный срок годности лекарственных средств на дату поставки поставщиком заказчику составляет: не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); Место поставки товара г.Астана, район Есиль: ул. Е495 здание 2. Поставка Товара осуществляется по письменной заявке Заказчика в течение 16 (шестнадцать) календарных дней.