## Тендер
Приложение 1
№ лота | Наименование | Краткая характеристика | Ед.изм. | Количество | Цена за ед. без учета НДС | Общая сумма
4 | Комплект для установки потокоперенаправляющего стента | Комплект для установки потокоперенаправляющего стента. Комплект состоит: 1). Нитиноловый поток-перенаправляющий стент - Самораскрывающийся интракраниальный нитиноловый стент. Устройство должно иметь высокий охват стенок сосуда и способность изменять гемодинамические силы и векторы в сегменте, несущем аневризму. Количество нитиноловых нитей в зависимости от диаметра стента: 24, 36, 48. Диаметр стента от 3,5 до 6,0 мм. Возможность использования в сосудах диаметром от 2,5 мм до 6,0 мм. Длина стента от 15 мм до 50 мм. Совместим с микрокатетерами 0,027”. Наличие трех платиноиридиевых маркеров на дистальном и проксимальном концах стента для рентгеноскопической визуализации. Ячейки дистального конца должны быть закрытого типа. Дистальный и проксимальный концы должны расширяться. Наличие мини версии размером 2,5-3,0-3,5 мм, которые должны быть совместимы с проводником 0,021 и быть предназначены для сосудов диаметром 1,5-3,5 мм. Возможность репозиционирования стента в случае его раскрытия до 90%. Возможность 3D моделирования размеров. Наличие улучшенной коррозионной стойкости и низкой тромбогенности благодаря наличию специализированного покрытия поверхности. 2). Проводниковый микрокатетер с низким коэффициентом трения для безопасной доставки терапевтических и диагностических средств в интракраниальное русло. Формируемый кончик для дистальной навигации. Технология плетения с вращающим моментом обеспечивает превосходную крутящую способность и отсутствие овализации и удлинения. Внутреннее PTFE покрытие с низким коэффициентом трения. Многополимерная конструкция, состоящая из 5 различных зон гибкости для обеспечения точной и эффективной навигации. Внутренний диаметр: 0,027 дюйма. Наружный диаметр: 3.0/F3.6F. Рабочая длина не менее 155 см. Двойное гидрофильное покрытие обеспечивает легкую проходимость. Адаптер типа Льюер с прозрачным окном. | комплект | 5 | 4330000 | 21650000
5 | Комплект для нейростимуляции неперезаряжаемый с электродами (IPG) для DBS SceneRаy Aaxon ND full kit | Комплект для нейростимуляции головного мозга состоит из имплантируемого неперезаряжаемого нейростимулятора модель 1180 (1 шт) имеет 13 различных, программ независимого стимулирования. Батарея 7200 мАч, Набор имплантируемых электродов различной вариации (2шт) Диаметр электрода 1.27 мм, Длина контакта 1.5 мм 1200-30/ 40: расстояние между контактами 0,5 мм,1210-30 / 40: расстояние между контактами 1,5 мм 1211-40: расстояние между контактами 1,0 мм 1200-30/1210-30: длина 300mm 1200-40/1210-40/1211-40: длина провода 400 мм проксимальная25 мм / дистальная 31 мм, удлинитель электрода код 1340, . Короткий стилет; 4. Ограничитель глубины; 5. Система фиксации электрода Touch-loc: трепанационное кольцо; основной крепеж; фиксатор электрода Touch-loc; трепанационная крышка; держатель фиксатора электрода; держатель шурупов; зажим фиксатора электрода; 6. Крышка электрода; 7. Инструменты для туннелизации: стержень для туннелизации; наконечник для туннелизации; трубка; | комплект | 9 | 4974468 | 44770212
| Итого |  |  |  |  | 66420212
При поставке товара, Поставщик обязан предоставить: - регистрационное удостоверение на поставляемый товар, в случае если товар не подлежит регистрации предоставить письмо от уполномоченного органа; - копии заключения о безопасности и качестве соответствии с законодательством Республики Казахстан. В случае если товар не подлежит сертификации предоставить письмо от уполномоченного органа; - при необходимости Заказчик в праве запросить и иные документы предусмотренные законодательством Республики Казахстан и настоящим Договором. Поставщик гарантирует, что 1. Поставщик должен обеспечить упаковку Товаров, способную предотвратить их от повреждения или порчи во время перевозки к конечному пункту назначения, указанному в настоящем Договоре. Упаковка должна выдерживать без каких-либо ограничений интенсивную подъемно-транспортную обработку и воздействие экстремальных температур, соли и осадков во время перевозки, а также открытого хранения. При определении габаритов упакованных ящиков и их веса необходимо учитывать отдаленность конечного пункта доставки и наличие мощных грузоподъемных средств во всех пунктах следования Товаров. 2. Потребительская упаковка, маркировка, а также документация внутри по применению Товаров и вне ее должны строго соответствовать Кодексу Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» (далее - Кодекс) и порядку, установленного уполномоченным органом в области здравоохранения. 3. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный в рамках настоящего Договора, является новым, неиспользованным и не имеет дефектов. В случае выявления дефектов, Поставщик обязан заменить дефектный Товар на новый, в срок, указанный Заказчиком в письменном уведомлении в адрес Поставщика. 4. Поставщик гарантирует, что остаточный срок годности лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов и изделий медицинского назначения на дату поставки поставщиком заказчику составляет: не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); Место поставки товара г. Нур-Султан, район Есиль: ул. Е495 здание 2. Поставка Товара осуществляется по письменной заявке Заказчика в течение 16 (шестнадцать) календарных дней.