## Тех. спецификация
Приложение №2
Техническая спецификация
№ лота | Наименование закупаемых товаров | Техническая спецификация
1 | Коронарный гибридный стент с лекарственным покрытием Sirolimus | Материал стента: кобальт-хромовый сплав, L-605 с двумя типами покрытия. 1) Пассивное покрытие: аморфный карбид кремния, 2) активное покрытие: биодеградируемый полимер Полилактид (L-ПЛА, Poly-L-Lactic Acid, PLLA) включающий антипролиферативный препарат Сиролимус. Доза лекарственного вещества не более 1.4 мкг/мм2. Лекарственное вещество выделяется в течении 12-14 недель. Толщина каркаса для стентов Ø 2,25 -3,00 мм - не более 60 мкм (0,0024”) и для Ø 3,5-4,0 мм – не более 80мкм (0,0031”). Кроссинг профиль стента не более 0.039” (0.994 мм) для Ø3мм. Конструкция каркаса стента: матричный, по типу двойной спирали. Длина стентов: 9, 13, 15, 18, 22, 26, 30, 35, 40 мм. Номинальный диаметр стентов: 2.25/2.5/2.75/3.0/3.5/4.0 мм. Система доставки быстрой смены. Предукорочение стента номинальным диаметром 2.25-3.0мм: 0% и диаметром 3.5-4.0 мм: -0.7%. Материал баллона: полукристаллический ко-полимер. Покрытие дистального тубуса (шафта) гидрофильное. Два вмонтированных платиноиридиевых маркера с нулевым профилем. Диаметр проводника не более 0.014” (0.3556 мм). Диаметр проводникового катетера не более 5 F (минимальный внутренний диаметр 0.056” (1.4224 мм). Диаметр дистальной торцевой части (профиль входа) - 0.017” (0.4318 мм). Рабочая длина катетера - 140 см. Диаметр проксимального тубуса (шафта) не более 2,0 F. Диаметр дистального тубуса (шафта) стента номинальным диаметром не более 2.25 – 3.5 мм - 2,6 F. Диаметр дистального тубуса (шафта) стента номинальным диаметром 4,0 мм не более 2,8 F. Номинальное давление не менее 8 атм. Расчетное давление разрыва баллона не менее 16 атм. для всех размеров. Диаметр стента 2,25 мм при давлении 8 атм.: 2.25 мм. Диаметр стента 2,25 мм при давлении 16 атм.: 2,50 мм. Наличие Системы усиленной передачи воздействия шафта. Маркеры тубуса (шафта) на расстоянии 92 см и 102 см от наконечника. Подтверждение клинической эффективности и безопасности стента по результатам рандромизированных клинических исследований с участием не менее 32500 пациентов. Срок хранения не менее 24 месяцев. Документы, предоставляемые поставщиком:- Копию регистрационного удостоверения либо письма из уполномоченного органа о том, что данный набор не подлежит регистрации в РК;- Паспорт/сертификат происхождения от производителя;Товар должен иметь маркировку в соответствии с законодательством РК.
2 | Набор кардиохирургический мини инвазивный (в комплекте). | Пинцет -клипсонакладыватель с покрытием ValveGatе Про Ø5 25см для малых клипс (1 шт.)Пинцет -клипсонакладыватель с покрытием ValveGatе Про Ø5 25см для средних клипс Иглодержатель с покрытием ValveGate по Райдер 25 см (1 шт.).Иглодержатель микро с покрытием ValveGatе с захватом 25 см (1 шт.)Пинцет атравматичный с покрытием ValveGatе 1.5 мм с 1x2 зубцами по ДиБейки 11мм, 25 см (1 шт.)Пинцет атравматичный с покрытием ValveGate 1.5 мм с 1x2 зубцами по ДиБейки 14мм, 25 см (1 шт.)Пинцет с покрытием ValveGatе по Резано 2.9мм 16мм, 25 см (1 шт.) Ножницы с покрытием ValveGate с углом 15°, длиной 25 см (1 шт.)Ножницы с покрытием ValveGate с углом 40°, длиной 25 см (1 шт.)Ножницы с покрытием ValveGatе по Мини Поттс с углом 45° (1 шт.)Ножницы с покрытием ValveGate с углом 70°, длиной 25 см (1 шт.)Ножницы с покрытием ValveGate по Робустус углом 30°, длиной 25 см (1 шт.)Устройство давления на клапан с покрытием ValveGate 25 см (1 шт.)Иглодержатель с покрытием ValveGate мини изогнуый с захватом Ø2.7 25см (1 шт.)Иглодержатель с покрытием ValveGate с захватом Ø5 25см (1 шт.)Зажим с покрытием ValveGate сечение по Гемини 25 см (1 шт.)Зажим с покрытием ValveGate по Ланге с захватом Ø5 25см (1 шт.)Ручка скальпеля с покрытием ValveGate 35см #11 лезвия (1 шт.)С нанесенным на инструмент QR –Code. Гарантия на инструмент составляет не менее 5 лет.Документы, предоставляемые поставщиком:- Копию регистрационного удостоверения либо письма из уполномоченного органа о том, что данный набор не подлежит регистрации в РК;- Паспорт/сертификат происхождения от производителя;Товар должен иметь маркировку в соответствии с законодательством РК.
3 | Защитный комплект одноразовый стерильный | 1. Стерильный комбинезон должен быть для чистых помещений не ниже, чем для класса чистоты ISO 5 (GMP А-В). Стерильный комбинезон должен быть с капюшоном и встроенными бахилами. Стерильный комбинезон должен быть с проклеенными швами, что гарантирует защиту от загрязнений. Петли для большого пальца должны фиксировать положение манжет. Сверхдлинные завязки должны комфортно фиксировать комбинезон по ширине голени. Должен быть изготовлен из ламинированного полипропилена (микропорус). Плотность не менее 60 г/м2. Комбинезон должен обладать воздухопроницаемостью не менее 21 дм3/м2с. Стерилизация должна соответствовать уровню стерильности не хуже, чем 10-6. Должна быть двойная вакуумная упаковка. Цвет белый. Размер L. Должен соответствовать требованиям ТР ТС 019/2011. Должен иметь протокол испытаний. – 1 штука.2. Перчатки одноразовые, размер по заявке Заказчика: 5.0-9.5 – 1 пара.Документы, предоставляемые поставщиком: 1. Сертификат анализа/ Сертификат качества на поставляемую серию от производителя; 2. Документы, подтверждающие стерильность 3. Документы, подтверждающие надлежащие хранение и транспортировку поставляемого товара согласно требованиям производителя; 4. Товар принимается в соответствии с условиями Приказа КР ДСМ №15 от 04.02.2021 г.5.Документы, подтверждающие соответствие поставляемых товаров требованиям, установленным техническими регламентами, положениями стандартов или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан, в том числе регистрационное удостоверение в МЗ РК, либо отказное письмо текущего года от уполномоченного органа. Документы, предоставляемые поставщиком:- Копию регистрационного удостоверения либо письма из уполномоченного органа о том, что данный набор не подлежит регистрации в РК;- Паспорт/сертификат происхождения от производителя;Товар должен иметь маркировку в соответствии с законодательством РК.
4 | Катетер электрофизиологический , двунаправленный, стерильный, однократного применения, длина 115 см, тип кривизны D-F | Управление дистальным кончиком катетера предназначено для позиционирования катетера в нужной анатомической области. Управление радиусом кривизны с помощью ручки катетера в двух направлениях предназначено для сгибания катетера в двух кривизнах. Тип кривизны D-F позволяет спозиционировать катетер в нужной анатомической области для последующей диагностики и/или аблации. Длина управляемого кончика D-F (64 мм - 76 мм) позволяет спозиционировать катетер в нужной анатомической области для последующей диагностики и/или аблации. Система контроля, регулировки и фиксации микроперемещений рабочей части катетера позволяет позиционировать и фиксировать катетер в нужной анатомической области. Тип механизма для управления радиусом кривизны - качающийся рычаг позволяет сгибать катетер в разных кривизнах. Возможность фиксировать кривизну катетера позволяет зафиксировать катетер в определенном изгибе для позиционирования в зоне интереса. Механизм, обеспечивающий высокий крутящий момент стержня катетера - двойная оплетка - позволяет повысить осевую устойчивость катетера для позиционирования в нужной камере сердца. Длина вводимой части катетера - 115 см - обеспечивает доступ в нужную камеру сердца. Оплетка вводимой части катетера 32 нити обеспечивает осевую устойчивость для позиционирования катетера в нужной камере сердца. Оплетка рабочей части катетера 16 нитей обеспечивает надежность позиционирования рабочей части катетера при уменьшении жесткости для обеспечения безопасности при манипулировании. Общее количество электродов 6 шт предназначено для диагностики и верификации механизма аритмий, а также для визуализации проксимальной части катетера на навигационной системе. Количество электродов для регистрации внутрисердечных электрограмм 4 шт. предназначено для диагностики и верификации механизма аритмий. Возможность одновременной регистрации биполярных и униполярных сигналов позволяет интерпретировать эндограммы для определения зоны аритмогенеза с определенной точностью. Содержание платины в материале электродов позволяет снимать эндограммы электрической активности миокарда с определенной точностью. Диаметр катетера 8F обеспечивает осевую устойчивость катетера при манипуляциях, а также возможность подводки необходимого количества проводов к электродам катетера. Длина дистального электрода 3,5 мм предназначена для обеспечения эффективной доставки энергии в ткань во время аблации и регистрации электрограмм оптимального качества. Расстояние между электродами 1-6-2 мм позволяет получать эндограммы с необходимой площади эндокарда. Датчик измерения температуры предназначен для предупреждения перегрева кончика катетера. Тип температурного датчика термопарный предназначен для измерения температуры на дистальном кончике катетера. Совместимость со специализированным РЧ генератором предназначено для подключения катетера к генератору РЧ энергии. Совместимость с различными ЭФИ системами позволяет передавать эндограммы на различные ЭФИ системы с целью последующей диагностики. Возможность вводить физиологический раствор через внутренний просвет катетера для орошения дистального электрода и охлаждения зоны абляции предназначена для охлаждения дистального электрода и предотвращения образования нагаров на дистальном кончике катетера. Тип разъёма на проксимальном конце катетера для подачи физиологического раствора - Разъём Люэра предназначен для подачи орошающего раствора к дистальным отделам катетера. Количество отверстий в дистальном электроде для подачи жидкости для охлаждения зоны абляции - 56 шт - предназначено для равномерного охлаждения дистального кончика катетера. Совместимость с насосом для подачи орошающей жидкости и управления скоростью подачи жидкости предназначена для подключения насоса с целью ирригации дистального кончика. Электрод оснащен датчиком местоположения, встроенным в дистальный отдел катетера для работы с магнитной навигационной системой. Электрод обладает функцией измерения контактного усилия между концом катетера и стенкой сердца в режиме реального времени, в граммах для измерения силы контакта между кончиком катетера и эндокардом для увеличения эффективности и безопасности аблации. Электрод оснащен сенсором вектора приложения контактного усилия между концом катетера и стенкой сердца в режиме реального времени для оценки отклонения дистального кончика катетера относительно стенки сердца. Документы, предоставляемые поставщиком:- Копию регистрационного удостоверения либо письма из уполномоченного органа о том, что данный набор не подлежит регистрации в РК;- Паспорт/сертификат происхождения от производителя;Товар должен иметь маркировку в соответствии с законодательством РК.
5 | Дексмедетомидин концентрат | раствор для инфузий 100 мкг/мл 2 мл . Поставщик должен соответствовать квалификационным требованиям оптовой реализации лекарственных средств согласно ст.233 пункт 1 и пункт 3 (вводится в действие с 01.01.2023г) в соответствии с Кодексом РК от 7 июля 2020 года №360-VI. Документы, предоставляемые поставщиком на момент поставки товара (в соответствии с Кодексом "О здоровье народа и системе здравоохранения" от 07.07.2020 г. №360-VI ЗРК) - подтверждающие соблюдение всех этапов холодовой цепи от производителя до потребителя (хранение на складе производителя, транспортировка от производителя к поставщику, хранение на складе поставщика, транспортировка от поставщика до склада Аптеки БМЦ УДП РК) согласно требованиям GDP.
6 | Системы кохлеарного импланта с закрученной электродной решёткой для расположения в середине барабанной лестницы для пациентов со стандартной анатомией улитки | Удароустойчивый титановый корпус импланта.Требования к материалу корпуса и покрытия: биологическая совместимость.Количество независимых электродных каналов.Наличие возможности параллельной стимуляци.Максимальная частота стимуляции До 83000 имп/с.Толщина импланта 4.5 мм.Тип электродной решетки: закрученная атравматичная электродная решетка, с расположением в середине барабанной лестницы.Возможность измерения импеданса каждого канала и телеметрия электроники импланта.Телеметрия нервного ответа.Возможность проведения магнитно-резонансной томографии до 3 Тесла без извлечения магнита.Возможность извлечения магнита при необходимости .Возможность использования новых стратегий кодирования.Длина рабочей области электродной решетки 15/20 мм.Возможность повторного введения электродной решётки до 3х попыток.Совместимость с будущими моделями речевых процессоров.1. Требования к речевому процессору.Речевой процессор заушного типа.Цифровой тип передачи импульсов.Наличие органов управления на процессоре:- регулировка громкости;- переключение программ.Возможность подключения к микрофону на головном передатчике.Возможность подключения внешних устройств.Совместимость с устройством CROS, передающий звуки с неимплантированной стороны на процессор Naida CI по беспроводному каналу. Различные стратегии кодирования сигналов 6 стратегий.Количество программ прослушивания до 5 программ.Входной динамический диапазон до 80.Наличие индикации работоспособности системыю.Перезаряжаемые опции питания.Воздушно-цинковые элементы питания.Защита импланта от стимуляции чужим процессором.2. Гарантийные обязательства, сервисное обслуживание, обучение.Гарантийное обслуживание- наружная часть системы - речевой/звуковой процессор.- внутренняя часть системы.Сервисное гарантийное и постгарантийное обслуживание.Регулярное проведение курсов усовершенствования по системе кохлеарной имплантации для специалистов, занятых в процессе кохлеарной имплантации: хирургов, сурдологов, сурдопедагогов.Комплект оборудования для проведения интраоперационного исследования и настроек речевых процессоров.Программное обеспечение для проведения интраоперационного исследования и настроек речевых процессоров.Документы, предоставляемые поставщиком:- Копию регистрационного удостоверения либо письма из уполномоченного органа о том, что данное медицинское изделие не подлежит регистрации в РК;- Паспорт,сертификат происхождения от производителя;Товар должен иметь маркировку в соответствии с законодательством РК.
При поставке товара, Поставщик обязан предоставить: - регистрационное удостоверение на поставляемый товар, в случае если товар не подлежит регистрации предоставить письмо от уполномоченного органа; - копии заключения о безопасности и качестве соответствии с законодательством Республики Казахстан. В случае если товар не подлежит сертификации предоставить письмо от уполномоченного органа; - при необходимости Заказчик в праве запросить и иные документы предусмотренные законодательством Республики Казахстан и настоящим Договором. Поставщик гарантирует, что 1. Поставщик должен обеспечить упаковку Товаров, способную предотвратить их от повреждения или порчи во время перевозки к конечному пункту назначения, указанному в настоящем Договоре. Упаковка должна выдерживать без каких-либо ограничений интенсивную подъемно-транспортную обработку и воздействие экстремальных температур, соли и осадков во время перевозки, а также открытого хранения. При определении габаритов упакованных ящиков и их веса необходимо учитывать отдаленность конечного пункта доставки и наличие мощных грузоподъемных средств во всех пунктах следования Товаров. 2. Потребительская упаковка, маркировка, а также документация внутри по применению Товаров и вне ее должны строго соответствовать Кодексу Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» (далее - Кодекс) и порядку, установленного уполномоченным органом в области здравоохранения. 3. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный в рамках настоящего Договора, является новым, неиспользованным и не имеет дефектов. В случае выявления дефектов, Поставщик обязан заменить дефектный Товар на новый, в срок, указанный Заказчиком в письменном уведомлении в адрес Поставщика. 4. Поставщик гарантирует, что остаточный срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет: не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); Место поставки товара г. Астана, район Есиль: ул. Е495 здание 2. Поставка Товара осуществляется по письменной заявке Заказчика в течение 16 (шестнадцать) календарных дней.