## Тех. спецификация
Приложение №2
Техническая спецификация
№ лота | Наименование закупаемых товаров | Техническая спецификация
1 | Стабилизатор миокарда | Стабилизатор миокарда имеет следующие особенности:Низкопрофильный блок присосок.Блок присосок с 3-мя браншами малого размера, разработанный специально для минимально инвазивной хирургии.Гибкие бранши обеспечивают удобство работы из малого разреза.Съемный блок присосок с удобной системой фиксации облегчает введение рабочей шахты и присоединяется через небольшой разрез.Шарнирное соединение увеличивает гибкость и объем движений блока присосок.Гибкий манипулятор облегчает расположение стабилизатора. Документы, предоставляемые поставщиком:- Копию регистрационного удостоверения либо письма из уполномоченного органа о том, что данный набор не подлежит регистрации в РК;- Паспорт,сертификат происхождения от производителя;Товар должен иметь маркировку в соответствии с законодательством РК.
2 | Система для фиксации грудины после стернотомии. | Устройство для скрепления, фиксации и стабилизации грудины. Представляет собой специальные скобы, состоящие из двух частей - "male" и "female", которые вставляются друг в друга при0 применении устройства и обладают самозатягивающимся зубчатым механизмом. Изготовлены из специального состава, включающего в себя углеволокно и полиэфиркетон(PEEK-OPTIMA (LT1CA30)). Жесткость материала соответствует жесткости костей человека. Исключительная крепость связи волокон с молекулами полимера полиэфиркетона позволяет снизить механический стресс в месте соединения импланта с грудиной. Применение снижает риск прорезывания грудины. Адаптивный дизайн для грудины шириной от 17 мм до 38 мм. Толищна грудины от 9.5 до 17 мм (размеры 9.5 - 11 мм, 11 - 12.5 мм, 12.5-14 мм, 14-15.5 мм, 15.5-17.0 мм). Постоянная сила компрессии грудины на протяжении всего послеоперационного периода. Обеспечивает быструю рестернотомию с применением обычных режущих инструментов. Имплантация без прокалывания грудины. Имплантация с применением специального многоразового набора инструментов: измеритель толщины, проприетарные щипцы, кусачки, кусачки Керрисона, ретрактор. Легкость имплантации. МРТ-совместимо. Стерильно, метод стерилизации - гамма-излучение. Одобрено FDA. Размер (по толщине грудины) по заявке заказчика.
При поставке товара, Поставщик обязан предоставить: - регистрационное удостоверение на поставляемый товар, в случае если товар не подлежит регистрации предоставить письмо от уполномоченного органа; - копии заключения о безопасности и качестве соответствии с законодательством Республики Казахстан. В случае если товар не подлежит сертификации предоставить письмо от уполномоченного органа; - при необходимости Заказчик в праве запросить и иные документы предусмотренные законодательством Республики Казахстан и настоящим Договором. Поставщик гарантирует, что 1. Поставщик должен обеспечить упаковку Товаров, способную предотвратить их от повреждения или порчи во время перевозки к конечному пункту назначения, указанному в настоящем Договоре. Упаковка должна выдерживать без каких-либо ограничений интенсивную подъемно-транспортную обработку и воздействие экстремальных температур, соли и осадков во время перевозки, а также открытого хранения. При определении габаритов упакованных ящиков и их веса необходимо учитывать отдаленность конечного пункта доставки и наличие мощных грузоподъемных средств во всех пунктах следования Товаров. 2. Потребительская упаковка, маркировка, а также документация внутри по применению Товаров и вне ее должны строго соответствовать Кодексу Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» (далее - Кодекс) и порядку, установленного уполномоченным органом в области здравоохранения. 3. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный в рамках настоящего Договора, является новым, неиспользованным и не имеет дефектов. В случае выявления дефектов, Поставщик обязан заменить дефектный Товар на новый, в срок, указанный Заказчиком в письменном уведомлении в адрес Поставщика. 4. Поставщик гарантирует, что остаточный срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет: не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); Место поставки товара г. Астана, район Есиль: ул. Е495 здание 2. Поставка Товара осуществляется по письменной заявке Заказчика в течение 16 (шестнадцать) календарных дней.