## кз
Медициналық бұйымдарды сатып алу туралы хабарландыруға №1 қосымша
Сатып алынатын тауарлардың тізбесі
Лоттын № | Сатып алатын тауарлардың атауы | Тауарлардың қысқаша сипаттамасы (сипаттамасы) | Өлшем бірлігі | Саны | Бірлік үшін бағасы, ҚҚС-сіз, тг | Жалпы сомасы, ҚҚС-сіз, тг
1 | Ағзалар мен тіндерді эвакуациялауға арналған құрал, 180-200мл | Органдар мен тіндерді эвакуациялауға арналған эндоскопиялық құрал. Жеткізу құрылғысынан және поршеньдік механизмнен (диаметрі 10 мм), өздігінен ашылатын қапшықтан (ашылған күйдегі диаметрі 5 см-ден аспайтын, көлемі 180-ден кем емес және 200 мл-ден аспайтын) тұрады. Қаптың ұзындығы 19 см-ден аспайды,ені 8,5 см-ден аспайды. Операция барысында бейнелеу үшін бекіту элементінде 2 маркердің болуы. Қайта зарарсыздандыруға жатпайды. Қаптама: жеке, стерильді. Өнім беруші ұсынатын құжаттар: - тіркеу куәлігінің көшірмесі немесе уәкілетті органнан осы жиынтықтың ҚР-да тіркелуге жатпайтындығы туралы хат; - өндірушіден шыққан Паспорт/сертификат; тауар ҚР заңнамасына сәйкес таңбалануы тиіс. | орау | 400 | 23000 | 9200000
2 | Перикардиальды қолқа\митральды биопротездер | Қолқа биопротезі жергілікті қолқа қақпақшасының ауыр зақымдануы бар науқастарға имплантациялауға арналған, онда оны протезбен ауыстыру көрсетілген. Сондай-ақ, көрсеткіштерге бұрын имплантацияланған қолқа қақпақшасының протезін ауыстыру кіреді, ол дұрыс жұмыс істемей қалды. Бұл жағдайда бұрын имплантацияланған протезді хирургиялық алып тастау және оны жаңасымен ауыстыру жүргізіледі.Төмен профиль имплантты енгізуді және қолқа тілігін жабуды жеңілдетеді. Төмен стент негізі коронарлық артериялардың аузын жаппайды.Жіңішке комиссиялық тіректер протезді енгізуді және түйіндерді байлауды жеңілдетеді.Тігіс маркерлері клапанның бағытын және тігістерді жеңілдетеді.Икемді қону сақинасының күрделі пішіні оңтайлы анатомиялық қонуды қамтамасыз етеді. Өлшемдері: клапандар отырғызу диаметрі 19-дан 27 мм-ге дейін шығарылады. клапанның номиналды сипаттамалары (мм): 19 (матаның сақина тәрізді кеңістігінің диаметрі 20 мм; стент бағанының ішкі диаметрі (негізі) 18 мм; тігу сақинасының Сыртқы диаметрі 27 мм; Профильдің жалпы биіктігі 14 мм), 21 (матаның сақина тәрізді кеңістігінің диаметрі 22 мм; стент тірегінің ішкі диаметрі (негізі) 20 мм; тігу сақинасының Сыртқы диаметрі 28 мм; профильдің жалпы биіктігі 15 мм),23 (матаның сақина тәрізді кеңістігінің диаметрі 24 мм; стент тірегінің ішкі диаметрі (негізі) 22 мм; тігу сақинасының Сыртқы диаметрі 31 ММ; жалпы биіктігі 25 (матаның сақина тәрізді кеңістігінің диаметрі 26,5 мм; стент тірегінің ішкі диаметрі (негізі) 24 мм; тігу сақинасының Сыртқы диаметрі 33 мм; профильдің жалпы биіктігі 17 мм),27 (матаның сақина тәрізді кеңістігінің диаметрі 28,5 мм; Стент бағанының ішкі диаметрі (негізі) 26 мм; тігіс сақинасының Сыртқы диаметрі 36 мм; профильдің жалпы биіктігі 18 мм)митральды биопротез, митральды қақпақшаны қалпына келтіруге арналған. Бұл митральды қақпақшаның биопротезі жергілікті митральды қақпақшаның анатомиясын қайталайтын асимметриялық пішінге ие. Математикалық модельге негізделген биоинженерлік дизайн. Оңтайландырылған гемодинамика және ұзақ мерзімді беріктік. Клапандар отырғызу диаметрі 23-тен 31 мм-ге дейін шығарылады. Өлшемдері: клапанның номиналды сипаттамалары (мм): 23 мм (стент бағанының Сыртқы диаметрі (негіз) 26,5 мм; стент бағанының Сыртқы диаметрі (ұшы) 27 мм; тігу сақинасының Сыртқы диаметрі 33 мм; Вентрикулярлық проекция 12 мм; профильдің жалпы биіктігі 15 мм) 25 мм (стент бағанының Сыртқы диаметрі (негіз) 28,5 мм; тіректің Сыртқы диаметрі стент (ұшы) 29 мм; тігу сақинасының Сыртқы диаметрі 36 мм; қарыншалық проекция 12 мм; профильдің жалпы биіктігі 16 мм) 27 мм (стент тірегінің Сыртқы диаметрі (негізі) 29,5 мм; стент тірегінің Сыртқы диаметрі (ұшы) 31 мм; тігу сақинасының Сыртқы диаметрі 38 мм; Вентрикулярлық проекция 13мм; профильдің жалпы биіктігі 17мм)29мм (стент тірегінің Сыртқы диаметрі (негізі) 32,5 мм; стент тірегінің Сыртқы диаметрі (ұшы) 33мм; тігу сақинасының Сыртқы диаметрі 41мм; Вентрикулярлық проекция 14мм; профильдің жалпы биіктігі 18мм) 31мм (стент тірегінің Сыртқы диаметрі (негізі) 32,5 мм; сыртқы диаметрі тіректер стент (ұшы) 33 мм; айқаспалы сақинаның Сыртқы диаметрі 43 мм; қарыншалық проекция 14 мм; профильдің жалпы биіктігі 18 мм), кальцийді байланыстыратын екі негізгі орталықта кальцификацияға қарсы өңдеу технологиясының болуы.Материалдар. Клапан қақпақшалары: бұқа перикарды.Стент: - бұл кобальт қорытпасынан жасалған сым. Бұл кобальт-хром-никель-молибденнің магниттік емес қорытпасы, өте жоғары беріктігі,тамаша коррозияға төзімділігі бар.Стент жабыны: полиэфир мата.Қону сақинасы: ацетал-полимер. | дана | 13 | 550000 | 7150000
3 | Радиожиілікті абляцияға арналған кеңес | Радиожиілікті абляцияға арналған ұшы биполярлы. Cardioblate аппараты үшін монополярлы. Өнім беруші ұсынатын құжаттар: - тіркеу куәлігінің көшірмесі немесе уәкілетті органнан осы жиынтықтың ҚР-да тіркелуге жатпайтындығы туралы хат; - өндірушіден шыққан Паспорт/сертификат; тауар ҚР заңнамасына сәйкес таңбалануы тиіс. | дана | 10 | 875260 | 8752600
[5 empty] | Итого: | 25102600
"Тауарды жеткізу кезінде жеткізуші мыналарды ұсынуға міндетті: - жеткізілетін тауарды тіркеу куәлігі, егер тауар тіркеуге жатпаса, уәкілетті органнан хат ұсыну қажет; - Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қауіпсіздік және сапа туралы қорытындының көшірмелері. Егер тауар сертификаттауға жатпайтын болса, уәкілетті органнан хат жіберіңіз; - қажет болған жағдайда Тапсырыс беруші Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Шартта көзделген өзге де құжаттарды сұратуға құқылы. Жеткізуші кепілдік береді 1. Өнім беруші тауарларды осы Шартта көрсетілген соңғы межелі пунктіне тасымалдау кезінде олардың зақымдануынан немесе бүлінуінен алдын алатын орауды қамтамасыз етуге тиіс. Қаптама қандай да бір шектеусіз қарқынды Көтеру-тасымалдау өңдеуіне және тасымалдау кезінде экстремалды температуралардың, тұздар мен жауын-шашынның, сондай-ақ ашық сақтаудың әсеріне төзуі тиіс. Буып-түйілген жәшіктердің габариттерін және олардың салмағын айқындау кезінде жеткізудің соңғы пунктінің алыстығын және тауарларды алып жүрудің барлық пункттерінде қуатты жүк көтергіш құралдардың болуын ескеру қажет. 2. Тұтыну орамасы, таңбалануы, сондай - ақ тауарларды қолдану жөніндегі ішкі және одан тыс құжаттама "Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы" Қазақстан Республикасының Кодексіне (бұдан әрі-Кодекс) және денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган белгілеген тәртіпке қатаң сәйкес келуге тиіс. 3. Өнім беруші осы Шарт шеңберінде жеткізілген тауардың жаңа, пайдаланылмаған және ақаулары жоқ екендігіне кепілдік береді. Ақаулар анықталған жағдайда, өнім беруші Тапсырыс беруші Өнім берушінің атына жазбаша хабарламада көрсеткен мерзімде ақаулы тауарды жаңасына ауыстыруға міндетті. 4. Өнім беруші медициналық мақсаттағы бұйымдардың және дәрілік заттарды қалдық жарамдылық мерзімі Тапсырыс берушіге Өнім берушінің жеткізу күніне: қаптамадағы көрсетілген жарамдылық мерзімінің кемінде елу пайызын (жарамдылық мерзімі екі жылдан кем болған кезде); қаптамадағы (қаптамадағы) көрсетілген жарамдылық мерзімінің кемінде он екі ай болуын қамтамасыз етеді .жарамдылық мерзімі екі жыл және одан көп болған кезде); Тауарды жеткізу орны Астана Қ., Есіл ауданы: е495 к-сі, 2 ғимарат. Тауарды жеткізу тапсырыс берушінің жазбаша өтінімі бойынша күнтізбелік 16 (Он алты) күн ішінде жүзеге асырылады."

## ДКОМУ К
Приложение №1 к объявлению о закупе медицинских изделий
Перечень закупаемых товаров
№ лота | Наименование закупаемых товаров | Техническая спецификация | Ед. изм. | Общее количество | Цена за ед. | Общая Сумма
1 | Инструмент для эвакуации органов и тканей, 180-200мл | Инструмент эндоскопический для эвакуации органов и тканей. Состоит из устройства доставки и поршневым механизмом (диаметр 10 мм), самораскрывающегося мешка (диаметр в раскрытом состоянии не более 5 см, объем не менее 180 и не более 200 мл). Длина мешка не более 19 см, ширина не более 8,5 см. Затягивается при помощи фиксирующего элемента с функцией памяти закрытия. Наличие 2-х маркеров на фиксирующем элементе для визуализации в ходе операции. Не подлежит повторной стерилизации. Упаковка: Индивидуальная , стерильная. Документы, предоставляемые поставщиком:- Копию регистрационного удостоверения либо письма из уполномоченного органа о том, что данный набор не подлежит регистрации в РК;- Паспорт/сертификат происхождения от производителя;Товар должен иметь маркировку в соответствии с законодательством РК. | упаковка | 400 | 23000 | 9200000
2 | Перикардиальные аортальный\митральный биопротезы | Аортальный биопротез предназначен для имплантации пациентам с тяжелым поражением нативного аортального клапана, при котором показана его замена протезом. Также показания включают замену ранее имплантированного протеза аортального клапана, который перестал функционировать должным образом. В этом случае проводится хирургическое иссечение ранее имплантированного протеза и замена его новым.Низкий профиль облегчает введение имплантата и закрытие разреза аорты. Низкое основание стента не закрывает устья коронарных артерий.Тонкие комиссурные опоры облегчают введение протеза и завязывание узлов.Маркеры швов облегчают ориентацию клапана и наложение швов.Сложная форма гибкого посадочного кольца обеспечивает оптимальную анатомическую посадку. Размеры:Клапаны выпускаются посадочным диаметром от 19 до 27 мм. Номинальные спецификации клапана (мм): 19 (диаметр кольцевидного пространства ткани 20мм; Внутренний диаметр стойки стента (основание) 18мм; Наружный диаметр сшивающего кольца 27мм; Общая высота профиля 14мм), 21 (диаметр кольцевидного пространства ткани 22мм; Внутренний диаметр стойки стента (основание) 20мм; Наружный диаметр сшивающего кольца 28мм; Общая высота профиля 15мм),23 (диаметр кольцевидного пространства ткани 24мм; Внутренний диаметр стойки стента (основание) 22мм; Наружный диаметр сшивающего кольца 31мм; Общая высота профиля 16мм),25 (диаметр кольцевидного пространства ткани 26,5мм; Внутренний диаметр стойки стента (основание) 24мм; Наружный диаметр сшивающего кольца 33мм; Общая высота профиля 17мм),27 (диаметр кольцевидного пространства ткани 28,5мм; Внутренний диаметр стойки стента (основание) 26мм; Наружный диаметр сшивающего кольца 36мм; Общая высота профиля 18мм)Митральный биопротез, предназначен для реконструкции митрального клапана. Данный биопротез митрального клапана, имеет асимметричную форму, повторяющую анатомию нативного митрального клапана. Биоинженерная конструкция на основе математической модели. Оптимизированная гемодинамика и долговечность в долгосрочном периоде. Клапаны выпускаются посадочным диаметром от 23 до 31 мм. Размеры: Номинальные спецификации клапана (мм): 23мм (Наружный диаметр стойки стента (основание) 26,5мм; Наружный диаметр стойки стента (кончик) 27мм; Наружный диаметр сшивающего кольца 33мм; Вентрикулярная проекция 12мм; Общая высота профиля 15мм) 25мм (Наружный диаметр стойки стента (основание) 28,5мм; Наружный диаметр стойки стента (кончик) 29мм; Наружный диаметр сшивающего кольца 36мм; Вентрикулярная проекция 12мм; Общая высота профиля 16мм) 27мм (Наружный диаметр стойки стента (основание) 29,5мм; Наружный диаметр стойки стента (кончик) 31мм; Наружный диаметр сшивающего кольца 38мм; Вентрикулярная проекция 13мм; Общая высота профиля 17мм)29мм (Наружный диаметр стойки стента (основание) 32,5мм; Наружный диаметр стойки стента (кончик) 33мм; Наружный диаметр сшивающего кольца 41мм; Вентрикулярная проекция 14мм; Общая высота профиля 18мм) 31мм (Наружный диаметр стойки стента (основание) 32,5мм; Наружный диаметр стойки стента (кончик) 33мм; Наружный диаметр сшивающего кольца 43мм; Вентрикулярная проекция 14мм; Общая высота профиля 18мм), Наличие технологии обработки, направленной против кальцификации в двух основных центрах связывания кальция.Материалы. Створки клапана: бычий перикард.Стент: — это проволока из кобальтового сплава. Это немагнитный сплав кобальт-хром-никель-молибден, обладающий уникальным сочетанием очень высокой прочности, отличной коррозионной стойкости.Покрытие стента: полиэстеровая ткань.Посадочное кольцо: Ацеталь-полимер. | штука | 13 | 550000 | 7150000
3 | Наконечник для радиочастотной абляции | Наконечник для радиочастотной абляции биполярный. монополярный для аппарата CardioBlate. Документы, предоставляемые поставщиком:- Копию регистрационного удостоверения либо письма из уполномоченного органа о том, что данный набор не подлежит регистрации в РК;- Паспорт/сертификат происхождения от производителя;Товар должен иметь маркировку в соответствии с законодательством РК. | штука | 10 | 875260 | 8752600
[5 empty] | Итого: | 25102600
При поставке товара, Поставщик обязан предоставить: - регистрационное удостоверение на поставляемый товар, в случае если товар не подлежит регистрации предоставить письмо от уполномоченного органа; - копии заключения о безопасности и качестве соответствии с законодательством Республики Казахстан. В случае если товар не подлежит сертификации предоставить письмо от уполномоченного органа; - при необходимости Заказчик в праве запросить и иные документы предусмотренные законодательством Республики Казахстан и настоящим Договором. Поставщик гарантирует, что 1. Поставщик должен обеспечить упаковку Товаров, способную предотвратить их от повреждения или порчи во время перевозки к конечному пункту назначения, указанному в настоящем Договоре. Упаковка должна выдерживать без каких-либо ограничений интенсивную подъемно-транспортную обработку и воздействие экстремальных температур, соли и осадков во время перевозки, а также открытого хранения. При определении габаритов упакованных ящиков и их веса необходимо учитывать отдаленность конечного пункта доставки и наличие мощных грузоподъемных средств во всех пунктах следования Товаров. 2. Потребительская упаковка, маркировка, а также документация внутри по применению Товаров и вне ее должны строго соответствовать Кодексу Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» (далее - Кодекс) и порядку, установленного уполномоченным органом в области здравоохранения. 3. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный в рамках настоящего Договора, является новым, неиспользованным и не имеет дефектов. В случае выявления дефектов, Поставщик обязан заменить дефектный Товар на новый, в срок, указанный Заказчиком в письменном уведомлении в адрес Поставщика. 4. Поставщик гарантирует, что остаточный срок годности лекарственных средств и медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет: не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); Место поставки товара г. Астана, район Есиль: ул. Е495 здание 2. Поставка Товара осуществляется по письменной заявке Заказчика в течение 16 (шестнадцать) календарных дней.